设备技术参数要求
1.必须满足的技术指标：

*(1) 波长范围：1270～1650nm；

*(2) 波长精度：±0.7ppm；

*(3) 测量功率范围：-40dBm～+10dBm；

*(4) 本机可以显示光谱

2.尽可能满足的技术指标：
#(1) 测量光纤类型：多模

#(2) 最大波长数：1024波
#(3) 功率精度：±0.5dB(1550nm, －10dBm)
#(4) 测试速度：< 0.2秒/次（单次扫描），10次/秒（重复扫描）

#(5) 屏幕尺寸：≥5.7英寸彩色显示屏

#(6) 分析项目：仪表需支持峰值搜索、FP-LD分析、漂移分析、Fabry-Perot激光器分析、WDM分析、平均测量等功能

#(7) 数据记录：每通道可以保存并以表格或图形的形式显示不低于100000点测量数据

3.其他技术指标：

(1) 回波损耗：35dB；
(2) 数据接口类型：GPIB，Ethernet，USB，VGA
(3) 数据存储：256MB内存、外置U盘

(4) 支持中文显示

(5) 最小波长分辨能力： 5GHz

(6) 线性度：±0.3dB(1550nm, _－30dBm)

(7) 偏振相关性：±0.5dB(1550nm)

(8) 显示分辨率：0.01dB

(9) 支持保存屏幕图像

(10) 光连接器：FC/PC或SC/PC
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