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第一章 招标公告 

项目概况

《模型制备机》招标项目的潜在投标人应通过微信报名获取招标文件，并于 2020 年 10 月 21日 09点 00 分前递交投标文件到浙江大学采购中心。

一、项目基本情况

项目编号：ZUPC-GK-HW-2020038G
项目名称：模型制备机
预算金额：人民币9205万元；
最高限价：人民币9205万元；
采购需求：模型制备机  一套
模型制备机是主要用于超重力试验模型制备的超重力离心机，是超重力离心模拟与实验装置国家重大科技基础设施的重要组成部分。其核心技术指标：最大有效容量1300g·t，最高离心加速度300g，最大负载20t。详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后30个月内交付至用户指定地点。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：投标方具有ISO9001:2015或GB/T 19001-2016质量保证体系认证证书。
三、获取招标文件

时间：自 2020年9月 30日至 2020年 10月13日。
地点：微信公众号，微信号：caigou5zju，也可直接查询：浙江大学采购中心。
方式：关注“浙江大学采购中心”微信公众号进行网络报名，报名后定期及时查收注册时登记的邮箱，按邮件提示的要求上传授权文件即可完成报名步骤。只有报名人才能参与开标过程。
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交截止时间：2020年10月21日09点00分，地点：浙江大学紫金港校区基建处大会议室。
2、开标时间：2020年10月21日09点00分，地点：浙江大学紫金港校区基建处大会议室。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

其他补充事宜

投标保证金：

投标方应在2020年10月21日上午9点00分前缴纳投标保证金至浙江大学采购中心指定账户（见第4点），缴纳金额：¥50000元（人民币伍万元整），缴纳方式详见标书文件。
2、信用记录：

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购中心会对供应商信用记录进行查询并甄别。

信用信息查询的截止时点：投标文件签署之日；查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定的行政处罚记录（三万元以上（含三万）罚款金额视为较大数额罚款）；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的；在参与浙江大学的项目中存在缔约过失且未按要求承担缔约过失责任的。

3、质疑和投诉：
供应商应依据《政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规进行质疑和投诉。供应商如认为招标文件、招标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向浙江大学采购中心提出质疑。质疑函应现场提交或通过快递方式交邮，现场提交时须同时提交递交人的身份证明和法定代表人授权书，快递提交时建议采用邮政EMS或其他可靠的快递方式。不接受其他方式提交的质疑函。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的所有质疑。对质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，质疑供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

4、账户信息：

浙江大学帐户

帐户名称：浙江大学

开户银行：中国农业银行杭州市浙大支行紫金港支行

银行账号：19 0422 0104 0000 014
5、其他

（1）采购方相关公示、公告及其他信息通过浙江大学采购网（http://zupc.zju.edu.cn）外网站发布或通过电子邮件方式发送供应商在报名时提供的电子邮箱，即视为供应商“知道或者应知”此事。供应商应确保报名时提供的邮箱在本次招投标活动期间能正常可靠使用。

（2）本次招投标活动期间前来采购中心办理相关事宜的供应商代表均须出具公司有效授权。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：　浙江大学　　　　　          　　
地  址：　杭州市西湖区余杭塘路866号　　 　
联系方式：　zupc@zju.edu.cn　　　　 　　 

2.采购执行机构信息

名  称：　浙江大学采购中心　　　　　　　　　
地  址：　浙江大学紫金港校区东四118室　　　
联系方式：　　caigou@zju.edu.cn　　　　　 　
3.项目联系方式
项目联系人： 杨老师、谢老师    
电　话：　　　0571-88206325　　　　　　　　　

邮  箱：　　　caigou@zju.edu.cn　　　　　　　

4.书面质疑提交方式
方  式：邮寄或现场（携带授权书及身份证）提交

地　址：　浙江大学紫金港校区东四118B室　　　
收件人：     杭老师    

第二章 投 标 须 知
一、适用范围
本招标文件仅适用于本次采购所叙述的货物和服务。
二、定义
（一）“采购方”系指浙江大学采购中心。
（二）“投标方”系指向需方递交投标文件的供应商。
（三）“货物和服务”系指招标文件所述的货物和服务。
三、投标方资格要求
符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求；具有ISO9001:2015或GB/T 19001-2016质量保证体系认证证书。
四、无论投标过程和结果如何，投标方均应自行承担与投标有关的费用。
五、投标报价
（一）本项目预算人民币9205万元，投标报价应为人民币报价且应在项目预算之内，不符合此要求的投标文件按无效标处理。报价应包括产品设计、生产、运输、保险、安装调试、技术服务及培训、售后服务、税金等各项费用。
①不管是否为进口产品，供应商均应以人民币报价，人民币报价直接作为价格分计算依据。 

②中标商如与境外供应商约定外币计价的，汇率风险由中标商自行承担。

③如需采购方办理进口（减免税）手续，由采购方指定外贸代理机构办理。代理费由成交供应商支付。代理费相关事宜详细见下述《外贸代理费说明》。

④外贸代理费说明:

外贸代理费用包括外贸代理公司的服务费和代收费用，均由成交供应商（中标方）承担。为规范计费，将代收费用分为常规代收费和额外代收费两类。杭州进港杭州地区安装及约定的常规方式产生的代收费特指为常规代收费，服务费和常规代收费根据单个外贸合同的金额(人民币金额)按下表费率包干计算：
	外贸合同金额
	费率报价
	备注

	10万以下
	2450人民币元
	固定金额收费

	［10-35)万
	1.9%
	

	［35-70)万
	1.3%
	

	［70-140)万
	0.8%
	

	［140-350)万
	0.7%
	

	350万及以上
	0.6%
	


额外代收费指在办理进口及减免税过程中因故不能按约定的常规方式办理导致的额外支出，如以下费用：

1）将一次性支付变更为多次付费的，由提出方承担增加的银行费用。如一个成交项目需要分开签署多份外贸合同的，每个合同根据合同金额所处区间确定代理费率。

2）货物到港地为杭州以外的异地目的港，或者货物最终目的地为杭州以外的异地地点时，需要产生的额外运费、保险费和搬卸费。

3）海运进口换单费超出 300元/票的部分 (此条款针对个别海运进口的供应商，在发货当地选择价格特别低廉甚至0成本运费的方式，从而把物流成本转嫁到国内段，以换单费等形式向国内客户收取的情况)。 

4）特种设备检测费、能效检测费、最终用户和最终用途说明办理费用；特殊物品生物卫生检验备案费等其它特殊收费；因特殊原因导致额外增加的仓储费，如入冷冻仓库和危险品仓库的仓储费；需要使用特殊运输车辆（如避震车、冷链运输等）的费用；试剂类产品额外增加费用。

5）因供应商指定货代导致的额外费用。

如遇以上未涉及的收费，参照以上协商处理。

额外代收费用由成交供应商（中标方）承担，外贸代理公司在结算时需向收费人列出明细及单据，并接受浙江大学采购中心的监督。

（二）投标文件中的报价大写金额和小写金额应一致，如发生报价大写金额和小写金额不一致的情况，以大写金额为报价金额；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额为报价金额；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

六、投标保证金
（一）投标方应于2020年10月21日上午9点00分前向浙江大学采购中心交纳投标保证金，¥50000元（人民币伍万元整）。
（二）保证金应以银行转账、电汇等形式于2020年10月21日上午9点00分前交纳。缴纳完成后将保证金转账成功的凭证上传至客户服务系统（详细步骤见报名注册邮箱通知）。
保证金缴纳账户信息：
单位名称：浙江大学
开户银行：农行杭州市浙大支行紫金港分理处
银行账号：190422 0104 0000 014

（三）出现下列情况投标保证金将不予退还：
投标截止日后，投标方撤回投标文件的；
中标后不与需方签订合同的；

投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违法违纪行为的；
（四）投标保证金的退还详见第七章。
七、投标文件有效期
（一）投标文件从开标之日起，有效期为60个工作日。
（二）特殊情况下，需方可与投标方协商延长投标文件的有效期。延长投标文件的有效期的要求和答复均以书面形式进行，保证金的有效期也相应延长。
（三）投标方可拒绝接受投标有效期的延长要求。同意延长有效期的投标方不能修改投标文件。
八、投标文件
（一）报价文件（单独密封）

1、投标报价表（格式一）

2、报价明细表（格式二）

（二）商务文件：

1．投标书（格式三）；
2．技术参数对照表（格式四）及货物说明一览表（格式五）和产品彩图、详细技术参数等详细技术支持资料；
3．商务条款应对表（格式六）；
4．售后服务及培训承诺；
5．备品、备件供应价格；
6．相关项目实施业绩一览表（格式七）；
7．验收标准；
8. 如参加投标采购厂商为代理商，需提供原厂商针对本项目的授权书原件；
9. 凡在投标文件中前后有矛盾的内容，按招标方认为的有利于招标方的原则确定。

（三）资格文件：
1．法定代表人授权书（格式八）和全权代表身份证复印件； 

2．关于资格的声明函（格式九）；
3．投标方基本情况（格式十）；
4．提供符合年检营业执照复印件、税务登记证复印件（或提供三证合一、五证合一后的营业执照）；

5．提供截止2019年12月底的财务报表（境外公司等如不能提供请说明，并提供银行存款证明或银行资信证明）；

6．招标文件要求的资质证明材料等;
7、截止投标文件签署之日前无不良信用记录的书面声明；

8、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

9、法人代表及财务主管在本次采购活动前五年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为的书面声明；

10、投标人企业类型声明函、小微企业资格证明材料、监狱企业资格证明材料；

11、节能环保产品证明材料（如有）；

12、投标人需要说明的其他文件和材料。

注：以上文件需加盖公章

（四）其他

请投标方将投标文件终稿电子版随同投标报价文件纸质版一同密封提交（U盘或光盘等形式）。电子稿除无投标人公章 、法人和全权代表签名外，其他应与实际的投标文件一致。
九、投标文件的编制要求
（一）投标文件用A4纸打印或用不褪色的墨水填写，投标文件打印和书写字迹必须工整、清楚。投标文件（报价、商务、资格文件）的装订顺序应按本须知第八条所叙顺序装订成册。

（二）报价文件需要单独密封，商务文件和资格文件中均不得出现报价相关信息，否则作无效标处理。
（三）所有投标文件均须盖章，并由法定代表人或全权代表签署。投标方应写全称。
（四）商务资格投标文件分正本（1份）和副本（9份），报价文件分正本（1份）和副本（2份），正本、副本封面书写要求见第九章“格式十五”。正本、副本封面均应加盖公章。
（五）投标文件正本和副本分别密封，信封袋上应标明：
需方单位名称、项目名称、项目编号、参加投标的标项
投标方名称、通讯地址、邮政编码、投寄人。
十、投标截止时间前，投标方可以书面形式向需方对已递交的投标文件提出补充和修改。该书面材料应密封，由投标方代表签字并加盖公章。
十一、投标文件有以下情况之一者将被视为无效：
（一）在招标文件递交截止时间以后递交的；
（二）严重破损失散的或内容严重缺失的；
（三）非纸质投标文件；
（四）以赠送方式响应或同时提供两个方案的；
（五）与招标文件有重大偏离的；

（六）不按规定加盖公章的（必须为单位公章）或未经法定代表人或授权人签署的；

（七）经查询存在不良信用记录的；
（八）投标方全权代表未准时到开标现场或全权代表不能提供相应身份证明的；
（九）商务文件及资格文件中出现投标报价的；
（十）投标报价超出预算金额的;

(十一)报价不符合招标文件要求或对招标文件付款方式存在负偏离的。

十二、凡浙江大学采购的设备、货物、服务等项目（1）对于设备、货物类项目，供应商提供的设备、货物应符合国家有关标准及相关安全规定。在货到验收合格并交付使用前，所涉安全问题及责任由供应商负责；货到验收合格并交付使用后，由于货物仪器本身缺陷造成的安全问题及责任由供应商负责，由于用户违规使用造成的安全问题及责任由使用方负责。（2）对于服务类项目，在服务期满前，所涉安全问题及责任由供应商负责；在服务期满后，所涉安全问题及责任由用户负责；其中包含供应商提供的设备、货物的，设备和货物部分所涉安全问题及责任依照设备货物的相关规定。（3）涉及工程项目的中标方应通过相应的企业认证并取得相应的认证证书；在项目的实施过程中应建立健全安全生产的各项制度及措施，确保安全生产，如发生各类安全事故，所造成的各项损失及相关责任由中标方负责。

十三、投标方如对本次招标文件有疑问，可将要求解释的书面文件在2020年10月13日下午16时之前，送至浙江大学采购中心，由需方统一答疑。

十四、纪律与监督

（1）严禁投标人向招标人、用户和评标小组等相关人员行贿，不能出资邀请上述人员到投标单位参观考察、培训等可能影响评标公正的活动。

（2）投标人不得以任何方式干扰影响招投标工作。

（3）招标人、评标小组在结果公开前，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关情况。

十五、投标文件递交截止时间及地点：见招标公告。
十六、开标时间和地点：见招标公告。

第三章 评标程序和注意事项
一、采购方检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封投标文件。拆封时投标方全权代表应在现场（务必携带本人身份证，投标人未参加开标的，视同认可开标结果）。
二、采购方首先对投标方的资格进行审核，不符合资格要求的投标文件将作无效标处理；评标小组对商务技术文件进行评审，对投标方产品、服务等进行提问（如有需要），并对投标文件技术及服务等内容进行独立打分。

三、采用低价优先法计算投标方价格得分，并将价格得分及商务技术得分进行汇总。
四、投标报价是评审的重要内容之一，但不是唯一的。评标小组将根据招标文件的各项要求对投标方进行综合评审后推荐中标方。
五、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。
六、中标方确定后，采购方将在浙江大学采购网上发布中标公告，网址：www.zupc.zju.edu.cn。
七、中标公告对采购人和中标方具有同等法律效力。中标公告公示期满后，中标方应按时同需方签订技术协议、合同，若中标方放弃中标或未按时签订合同，其投标保证金将被没收，同时应承担相应的法律责任。
八、评标期间，投标方不得私下向评标小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标的活动，否则将废除其投标资格，并不再返还投标保证金。
九、评标过程中，评标小组成员不得与投标方私下交换意见。评标结束后，凡与评标有关的人员不得将评标情况随意向外扩散。
十、采购方不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。
第四章 评 标 细 则

	序号
	评分项目
	分值
	评分标准

	1
	投标报价得分

（30分）
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下面公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

	2
	商务部分

（15分）
	2
	投标文件制作规范整齐、页码排序清晰明了的得2分，制作一般的得1分，制作不规范的不得分，满分2分。

	
	
	3
	投标人提供ISO14000环境管理体系认证证书的得2分，提供OHSAS18000或GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证证书的得1分，没有不得分。

	
	
	10
	投标人有提供2005年至今的类似项目业绩（离心加速度150g及以上，且容量在400g·t以上），每成功完成（验收合格证明或用户证明（复印件加盖印章））一个项目得2分，每提供一个研制合同得1分，同一项目不重复计分，最多可累加至10分。

	3
	技术部分

（55分）
	30
	结合本项目实际需求，对供应商提供的设计、加工、安装调试、验收方案的先进性和合理性进行评审。
总体设计和加工方案（0-5分）
技术参数验证方案（0-3）
转动系统设计和加工方案（0-3分）
传动系统设计和加工方案（0-5分）
驱动与控制系统设计和加工方案（0-2分）
辅助系统设计和加工方案（0-2分）
安装调试方案（0-5分）
验收方案（0-5分）

	
	
	12
	技术指标完全响应得基本分12分，一般技术指标存在一项负偏离减1分，扣完为止。

	
	
	2
	由评委根据投标文件提供的详细的零部件加工与整机集成进度计划，以及设备和人员计划及工期的保证措施进行综合评分。

	
	
	5
	依据施工技术方案，对主要施工工序提出有针对性的质量管理组织措施，及原材料、施工工艺、加工制造和检测测试设备先进、能力强（提供设备照片及清单）等进行综合评分。

	
	
	2
	针对售后服务措施（包括人员配备、能力、故障解决时间、用户技术咨询回复、主动巡检方案、培训方案等）的完善性、及时性、对设备调试配合的承诺进行综合评分。

	
	
	1
	投标人有提供承诺在72小时内到达用户单位维修的得1分，没有不得分。

	
	
	3
	投标人所提供的售后服务承诺免费质保在3年基础上，每增加1年得1分，最高可得3分；其它不得分。（原件加盖印章）

	
	合计
	100
	—


根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，投标人如为小型或微型企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除 6%后参与评审。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人如为监狱企业并提交相关证明材料且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除 6%后参与评审。

说明：本项目评标采用综合评分法，总分为100分。根据综合评标得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。
第五章 内容与技术要求
标项: 模型制备机  一套

备注：标记“★”参数为关键指标，必须满足，如不满足则为无效标。
本项目技术联系人:赵老师，13819115075。
项目概述

1.1 项目基本情况

（1）项目名称：模型制备机

（2）项目背景：模型制备机是主要用于超重力试验模型制备的超重力离心机。超重力离心模拟与实验装置国家重大科技基础设施（以下简称“CHIEF”）是由浙江大学承担建设的《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》十个优先项目之一。CHIEF主要建设重载超重力离心机、高速超重力离心机、模型制备机以及边坡与高坝、岩土地震工程、深海工程、深地工程与环境、地质过程、材料制备等六座超重力实验舱。主要用于全过程观测超重力环境下岩土体、地球深部物质、合金熔体等多相介质的物质运动；揭示岩土体大时空演变与成灾、地质过程演变与成岩成矿、合金熔体超重力凝固的机制，支撑重大基础设施建设、深地深海资源开发、高性能材料研发等领域的科学研究和技术验证。

（3）项目建设基本情况：

海拔高度：7m（杭州余杭）

当地气候：亚热带季风气候，年平均气温17.8℃，平均相对湿度70.3%

安装位置：超重力实验大楼，杭州余杭区未来科技城

地震烈度：6度

供电条件：2路110kV，2×40MVA

全过程工程咨询单位（含设备监理和土建监理）：中国联合工程有限公司，浙江信安工程咨询有限公司
土建设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

土建施工单位：中国水利水电第十一工程局有限公司

1.2 功能

模型制备机的主要功能包括：

（1）用于制备重载超重力离心机的试验模型； 

（2）作为重载超重力离心机机载装置的中试平台，具体的机载装置及能力需求见表1.1。

表1.1 模型制备机搭载机载装置及能力需求

	实验舱
	装置
	吊篮空间
	离心加速度

及容量

	
	
	
	

	边坡与高坝实验舱
	超重力调温调湿装置
	1.2m×1.3m×1.5m
	100g，250 g·t

	
	超重力边坡流滑触发中试装置
	1.5m×1.2m×1.5m
	300g，630 g·t

	
	高铁路基动力加载装置
	1.9m×1.4m×1.4m
	30g，255 g·t

	
	超重力往复式水泵循环供水装置
	1.48m×1.3m×1.5m
	150g，255 g·t

	岩土地震工程实验舱
	单向振动测试平台
	2m×1.5m×0.7m
	100g，1200 g·t

	深海工程实验舱
	深海水合物储层模型设计验证台
	2.0m×1.5m×1.5m
	150g，900 g·t

	
	造波、造啸及重力流实验装置
	2m×0.5m×1.5m
	100g，710 g·t

	
	四自由度运动和加载装置
	2m×1.5m×1.5m
	120g，840 g·t

	深地工程与环境实验舱
	深地空间围岩灾变实验装置
	1.5m×1.5m×1.5m
	200g，1000 g·t

	
	盾构掘进实验装置
	2m×1.5m×1.5m
	80g，400 g·t

	
	液气热及污染物迁移实验装置
	2m×1.5m×1.5m
	300g，750 g·t

	地质过程实验舱
	构造变形实验装置
	2m×1.5m×1.4m
	300g，480 g·t


1.3 总体要求

根据《模型制备机采购项目》招标文件中技术规格及要求，完成模型制备机1套，任务范围包括模型制备机的技术方案设计、详细设计、原材料采购、加工制造、出厂测试、包装、保险、运输、装卸、保护、吊装、就位、现场安装施工、现场集成装调、性能指标测试及验收、验证试验、技术服务及培训、设备验收后的维护保障等内容。

招标范围及内容

模型制备机1套，包括转动系统、传动系统、驱动与控制系统、安全控制系统和辅助系统。其中，转动系统包括吊篮、转臂、整流罩和模型箱等，传动系统包括支承系统、主轴和联轴器等，驱动与控制系统包括电机、变频器和控制系统等，安全监控系统包括主控子系统、主机振动监测子系统和轴承监测子系统等，辅助系统包括滑环、旋转接头和数据采集系统和稀油站等。其中软件部分包括控制系统软件1套，安全监控系统软件1套，数据采集系统软件1套。
主要技术指标及技术方案要求

3.1 主要技术指标

模型制备机主要技术指标及要求如表3.1所示，详述如下。

表 3.1 模型制备机主要技术指标及要求
	编号
	指标名称
	验收指标

	1
	离心加速度范围★
	30~300g

	2
	有效容量★
	30~200g
	1300 g·t

	
	
	201~250g
	1000 g·t

	
	
	251~300g
	800 g·t

	3
	最大负载★
	30~65g：20t

	4
	离心机半径★
	6.4m

	5
	吊篮有效容积★
	2m(铅直)×1.5m(切向)×1.5m(顺臂)

	6
	离心加速度稳速误差★
	200g以下：≤0.2% F.S.

201~300g：≤0.5% F.S.

	7
	吊篮振动★
	平衡状态（空载）：≤0.01%离心加速度

试验容许不平衡力下：≤0.05%离心加速度

	8
	试验容许不平衡力★
	30~100g：200kN

101~200g：100kN

201~300g：50kN

	9
	设备安全容许不平衡力
	30~300g：300kN

	10
	不平衡力监测范围★
	30~300g：-300kN~300kN

	11
	不平衡力监测误差★
	30~300g：≤0.5% F.S. 

(不平衡力20kN及以上)

	12
	不平衡力动态调节能力★
	300g：±50 kN

	13
	供水能力★
	1进1回，进水最高压力4MPa，流量不低于60L/min

	14
	供气能力★
	1进，进气最高压力3MPa，流量不低于6Nm3/min

	15
	供油能力★
	2进2回，1路进油最高压力28MPa，1路进油最高压力32MPa，每路流量不低于160L/min

	16
	供电能力★
	100kW，兼容380V和220V

	17
	数据采集和传输能力★
	有线128通道，其中96通道采样频率不低于20kHz，32通道采样频率不低于1MHz，10环光纤环

	18
	连续运行时间★
	24小时

	19
	质保期★
	需方验收合格后3年


（1）离心加速度定义为旋转中心到1.2m高模型下三分之一高度处的距离（6m）与转动角速度平方的乘积，可表示为n倍的地球重力加速度（g）；
（2）有效容量为吊篮内承载的模型和机载装置质量与其质心处离心加速度的乘积；

（3）最大负载为吊篮内模型和机载装置的最大质量之和，不包括吊篮、整流罩等模型制备机本体结构；

（4）离心机半径为吊篮摆平时离心机旋转中心至吊篮底板的最短距离；

（5）吊篮有效容积为最大机载装置和模型的外切长方体尺寸界线；

（6）离心机加速度稳速误差为实测转速时程曲线计算所得的离心加速度时程曲线与理论值之间的偏差；

（7）吊篮振动是指模型制备机在30~300g离心加速度、平衡状态或试验允许不平衡力下运行时吊篮底板中心处的振动加速度均方根值（铅直、切向、顺臂三个方向上取最大值）；

（8）试验容许不平衡力是指模型制备机正常运行并开展试验所容许的最大不平衡力，模型制备机还应
容许表1.1所有机载装置正常试验所产生的动态载荷；
（9）设备安全容许不平衡力是指模型制备机安全运行所容许的最大不平衡力，当不平衡力介于试验容许不平衡力与设备安全容许不平衡力之间时，模型制备机能够及时停机且不发生任何损坏；

（10）不平衡力监测范围是模型制备机监测到的不平衡力的范围，正负号表示转臂两侧产生的不平衡力均可测量，不平衡力指向转臂一侧时为正，则另一侧为负；

（11）不平衡力监测误差为不平衡力大于2t时不平衡力监测结果与实际不平衡力之间的差值，F.S.是不平衡力监测范围全量程；

（12）不平衡力动态调节能力是指模型制备机在离心加速度范围内运行时从不平衡调节至平衡的能力，在300g离心加速度下该能力为±50kN，正负号表示转臂两侧产生不平衡力时均可调节；

（13）供水能力是指模型制备机运行过程中通过旋转接头和内部管路向机载装置输送或回收水的能力，一端接口在旋转接头，另一端接口在转臂端部；进水温度最低要求为5℃，管线应具有良好的绝热性能；

（14）供油能力是指模型制备机运行过程中通过旋转接头和内部管路向机载装置输送或回收液压油的能力，一端接口在旋转接头，另一端接口在转臂端部；其中压力32MPa的油路在转臂上分12路，6进6回，分油器和控制器由需方自备在下仪器舱布置；

（15）供气能力是指为模型制备机运行过程中通过旋转接头和内部管路向机载装置输送压缩空气的能力，进气最低温度要求为3℃，进气管线具有良好的绝热性能；

（16）供电能力是指为模型制备机运行过程中通过功率环和内部线缆为驱动机载装置供220V和380V强电的能力，一端接口在主机控制室，另一端接口在转臂端部，最大供电总功率为100kW；

（17）数据采集和传输能力是指为模型制备机运行过程中通过信号环、光线环、数据采集系统和内部线缆为超重力试验提供数据采集的能力，一端接口在主机控制室，另一端接口在转臂端部；

（18）连续运行时间定义为模型制备机在表3.1定义的试验允许工况下不间断运行的最长时间。

3.2 通用技术要求

（1）投标方应根据技术要求进行设计，提出合理、可靠、安全的技术方案；

（2）成品部件选型优先考虑可靠性，所有电子设备和易损耗部件全部采用国内外一线厂商生产的工业级产品；
（3）主要外购产品应使用国内具备技术支持条件的品牌，同类型外购件尽量选用同一品牌；

（4）转臂、主轴等关键部件应由具有类似大型零部件加工经验的厂家加工；
（5）所有系统及部件应满足中华人民共和国国家相关标准；

（6）投标方所提供设备应符合规定的指标和要求，如果投标方不能响应，应在技术参数偏离表中说明偏离情况。
3.3 专业技术要求

3.3.1 转动系统的技术要求如下：

（1）转动系统采用对称臂、双吊篮结构；

（2）吊篮在满足表3.1中的离心加速度和负载最不利组合下的底面挠度小于2‰；

（3）配备具有防松动结构、易于拆卸安装的整流罩，整流罩内部预留摄像头固定支架；

（4）转臂制造精度不低于IT6级；

（5）允许在转臂安装蓄能器；

（6）应提供不少于两种不平衡力监测系统。

3.3.2 传动系统的技术要求如下：

（1）支承系统采用两端三导支承的滚动轴承结构；

（2）投标方应利用缩尺试验机针对模型制备机支承系统设计方案及技术效果开展验证试验，试验内容包括但不限于表3.2。具体试验方案应经过需方组织专家评审认可。
表3.2 试验机试验内容
	试验项目
	验证内容
	测试内容

	整体动力稳定
	临界转速分析与实测结果的比较
	利用位移传感器、速度传感器、加速度传感器、激振器及遥感技术等，测试转子固有频率、轴心轨迹、轴承座振动、转臂振动等

	振动响应
	1.不同转速和不平衡力下，转臂和主轴的振动、主轴摆度、轴承座的振动

2.至少两种中导刚度、三种上导刚度条件下，转臂和主轴的振动

3.两种中导轴承游隙和预紧力条件下，转臂和主轴的振动
	

	耐久性
	连续运行7天，每24小时停机1小时
	


（3）主轴同轴度≤0.03mm；

（4）安装精度要求：机座水平度≤0.02mm/m、主轴垂直度≤0.05mm。

3.3.3 驱动与控制系统的技术要求如下：

（1）应采用交流中压同步电机直接驱动，电机空载振动满足GB10068-2008 B级振动限制要求，电机噪音≤80dB(A)声压级；

（2）须配备有源整流和谐波治理措施，谐波要求及电磁兼容性满足国际及国家相关标准；

（3）变频器、断路器、软启应采用西门子、ABB、施耐德品牌或同档次品牌；

（4）控制系统人机交互软硬件具有良好的易用性。

3.3.4 安全监控系统的技术要求如下：

（1）安全监控系统具备识别以下（但不限于）安全隐患、制定相应的风险评估方案、实现风险控制的能力：

主机运行安全，包括结构应力、主机振动、不平衡力等影响主机安全运行因素；

电气系统安全，包括过压、过流、超速、超载、电网异常、设备温度异常等现象；

运行环境安全，包括运行场所的视频监控、环境温湿度监测等；

安全控制手段，包括设备启动联锁自检、紧急停止、断电保护等及其自动控制；

（2）建立转动系统、支承系统、电机、变频器、滑环等重要部件的工作状态智能检测及运维管理系统；
（3）制定与CHIEF数据中心交换数据和信息的协议，制定与表1.1中机载装置共享安全信息的协议，开放监测数据接口。

3.3.5 辅助系统的技术要求如下：

（1）光纤环两端各配置一套光端机；

（2）应配置上、下仪器舱；

（3）转臂两侧对称布设水、气、油、电和数采接口，在任一端吊篮开展试验时模型制备机均具备表3.1规定的供水能力、供气能力、供油能力、供电能力、数据采集和传输能力；

3.3.6 其他专业技术要求如下：

（1）模型制备机结构件满足应力安全系数不低于2，模型制备机满足运行30年的服役寿命要求（按照平均每天运行5小时、每周运行5天、每年运行46周计算）；

（2）模型制备机采用通用性良好、可与机载装置进行信息交互的软件架构和协议，具备联动切断机载装置水、气、油、电供给和紧急停机的能力，制动时间不大于模型制备机加速至试验离心加速度的时间；

（3）提供静力模型箱（带透明观测窗）2个，其中1个长1.8m、宽1m、高1.4m，另一个长1.8m、宽1.5m、高1.4m，均应在不低于200g超重力下工作，且在3MPa静水压力下不漏水；

（4）数据采集系统、传感器和电子仪表具有良好的抗干扰性能；

（5）提供模型制备机的三维设计模型，数据格式应可与需方指定的信息化设计、施工、管理系统（BIM）对接；
（6）软件应具备齐全的设计文档及说明书，具备良好兼容性和可扩展性，使用与CHIEF数据中心中兼容的通讯协议，并提供终身免费维护、升级。
3.4 设备与土建、温控协调技术要求

（1）模型制备机布局及电机、轴承等尺寸原则上应符合附图1的要求，且应在方案设计阶段针对设备安装过程、机载装置与模型装卸、运行、维护等各种工况提出细化的空间布局和几何尺寸等对土建的要求；投标方在详细设计阶段如需调整支承系统尺寸、预埋件形式、联接和预留要求等，必须在土建施工前提出。

（2）预埋件

设备所需预埋件，包括（但不限于）驱动电机、轴承机架、稀油站、其它固定和支撑设备的基础板和拉锚等预埋件，其设计、制造（采购）和运输由投标方负责，安装由土建施工单位负责。投标方按照中导机座预埋件水平度0.5mm/m、定位精度1mm的埋设精度进行模型制备机设计。验收应由土建监理单位会同投标方、需方实施。

（3）设备基础

设备基础定义为承载模型制备机荷载的主体结构，投标方按照三个导轴承处的土建刚度为10×109N/m、表3.3所示的动力性能参数进行设计。以经投标方现场勘查和计算校核作为设备基础验收依据。
表3.3 设备基础动力性能参数

	动态指标
	运行工况
	容许值

	位移幅值
	200kN不平衡力
	小于50μm

	速度幅值
	
	小于1 mm/s

	结构应力
	设备安全容许不平衡力
	混凝土无裂缝

	固有频率
	转频3.52Hz
	大于转频1.5倍


与模型制备机运行安全关联的建筑结构与设备基础安全监控设计、研制、安装和调试由需方负责，由投标方集成于模型制备机安全监控系统中。

（4）温控系统

投标方为需方所需安装的温控系统提供的技术指标包括（但不限于）模型制备机风阻功率及分布、温控标准、常压运行时机室压力、对侧壁换热器壁的风压及频率特性、轴承机架尺寸、位置及连接尺寸、吊装孔尺寸及位置、防爆门尺寸及抗冲击要求、进出气孔位置及尺寸、与容器所有接口（连接处、穿越处等）要求等；

温控系统验收应由全过程工程咨询单位会同投标方、需方实施；
投标方负责将温控系统的安全监控集成于模型制备机的安全监控系统中。

（5）油、气、水、电

投标方提供（但不限于）冷却水用量、水温和水质、稀油站尺寸和重量、压缩空气用气量和压力等要求；

投标方提供模型制备机各系统对用电负荷的需求；

投标方提供异常断电停机对柴油发电机的配置要求；

供需双方协调优化模型制备机资源供给（液压系统油源优化共用，管廊统筹规划等）。
3.5 设备与土建、温控的界面

（1）油、水、气

投标方供货设备之间的油、气、水等辅助设备的管路、阀门、自动化元件、管路附件、支吊架、动力/控制箱（柜）及其他必要的附件应由投标方提供；

冷却水源由需方提供，冷却水采用闭式循环供水方式，水温按25℃设计，进出水温差不大于5℃；供水界面在驱动层，冷却供/回水总管至稀油站、电机空冷器、变频器、油水气站（若有）的冷却供/回水管路（含套管）、阀门及自动化元件等由投标方提供；

压缩空气源（0.5~1.0MPa）由需方提供；供气界面在驱动层，供气总管至模型制备机的供气管路、阀门及自动化元件等（若有）由投标方提供；

模型制备机与机载装置地面配套的油、水、气电界面为旋转接头，旋转接头至油、水、气源的管路（含套管）及接口端子由需方提供。

（2）电气

需方提供离心机专用10kV柜、干式变及接线端子，投标方提供干式变下端口至模型制备机驱动间的供电设备及线缆等；

除特别注明外，投标方供货的各设备之间以及每个系统内部设备之间的电缆（包括动力、控制电缆）及其电缆终端等附件、电缆管、槽盒、电缆敷设材料等由投标方提供，包括但不限于驱动间至电机的电源电缆和励磁电缆、驱动间至驱动层和主机层的电缆及动力箱、驱动层动力箱及其与辅助设备之间的联络电缆、主机层动力箱及其与辅助用电设备间的联络电缆等。

投标方设备之间、投标方设备与模型制备机控制间之间（包括相关串行通信中需方设备之间）通信的通信光缆、通信电缆及其附件的提供与制作均由投标方负责；投标方应提供投标方所供设备侧的接线端子、备用端子以及通信接口设备（包括光电转换器、电接口转换器、光缆终端盒及附件等）；

投标方提供的所有设备将就近与接地系统连接，投标方负责提供连接线、连接材料和连接件；

模型制备机及配套辅助设备的布置、开孔、埋管、电缆通道等设计均由投标方提出明确要求，土建设计单位统一规划，最终在设计协调会上由投标方、需方、土建设计方共同确认。
（3）投标方与非本合同范围设备之间的设计、制造、安装、调试等的协调工作由需方牵头，投标方应承担与其他承包商之间的配合工作；确保模型制备机与附属设备作为一个整体发挥正常功能。

3.6 设备采用的标准

设备机械和电气部分的设计、加工、焊接、装配、包装、运输、文件编制及软件部分均需符合最新的中国国家标准、国军标或相关国际标准及文件（见表3.4），如企业内部标准高于国家标准，则按照企业内部标准执行。如有未尽到的执行规范，双方可后续协商，经双方认可后补充并执行。

表3.4 设备采用的标准和文件

	序号
	标准号
	名称

	1
	JB/T 5058-2006
	机械工业产品质量特性重要度分级导则

	2
	GB/T 33251-2016
	高等学校知识产权管理规范

	3
	GB3538
	运输包装件保部件的标示方法

	4
	GB/T 3310-2010
	铜合金棒材超声波探伤方法

	5
	GB/T 7289-1987
	可靠性、维修性与有效性预计报告编写指南

	6
	GB/T 8013.2-2007
	铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第2部分：阳极氧化复合膜

	7
	GB/T 16856.2-2008
	机械安全 风险评价 第2部分实施指南和方法举例

	8
	GB/T 32089-2015
	科学技术研究项目知识产权管理

	9
	GB/T 33251-2016
	高等学校知识产权管理规范

	10
	HB/Z 5005-2004
	铝合金零、部件涂漆工艺

	11
	GB/T 29590-2013
	企业现场管理准则

	12
	GBT 24735-2009
	机械制造工艺文件编号方法

	13
	DA/T 28-2018
	建设项目档案管理规范

	14
	JB/T 7535-94
	锻造工艺质量控制规范

	15
	J1SG 0306
	锻钢件检验通则

	16
	JB 4214-87
	锻件毛坯下料通用技术条件

	17
	JB/ZQ 4288-86
	重型机械行业合金结构钢

	18
	JB/T 6396-92
	大型合金结构钢锻件

	19
	JB/T 6400-92
	大型压力容器锻件用钢

	20
	JB/T 5000. 15-1998
	重型机械通用技术条件《锻钢件无损探伤》

	21
	GB/T 1031-2009
	产品几何技术规范（GPS）表面结构、轮廓法、表面粗糙度参数及其数值

	22
	GB/T 1182-2008
	产品几何技术规范（GPS）几何公差、形状、方向、位置和跳动公差标注

	23
	JB/T 4202-1999
	钢的锻造余热淬火回火处理

	24
	JB/T 5944-1991
	工程机械热处理件通用技术条件

	25
	JB/T 8929-1999
	深层渗碳

	26
	JB/T 10175-2000
	热处理质量控制要求

	27
	ZB/J 04005-87
	渗透探伤方法

	28
	JB/ZQ 6103
	大型锻钢件超声波检验方法

	29
	GB/T 6402-91
	钢锻件超声波检验方法

	30
	JB3223-1983
	焊条质量管理规程

	31
	JB/ZQ 4000.7-1986
	重型机械行业标准锻件通用技术条件

	32
	GB/T13384-2008
	机电产品包装通技术条件

	33
	GBT 15233-2008
	包装 单元货物尺寸

	34
	ISO 10816-3
	旋转机器振动烈度标准

	35
	GB/T 9239.1-2006
	机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求

	36
	GB/T 30099-2013
	实验室离心机通用技术条件

	37
	GB 19517-2009
	国家电气设备安全技术规范标准

	38
	GB 14048-2006
	低压开关设备和控制设备第1部分：总则

	39
	GB 14048.3-2002
	低压开关设备和控制设备第3部分：开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器

	40
	GB/T 18216.1-2000
	交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护检测的试验、测量或监控设备 第1部分：通用要求

	41
	GB/T 14549-93
	电能质量：公用电网谐波

	42
	GB 17625.1-2003
	电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

	43
	GB 10068-2008
	轴中心高位56mm及以上电机的机械振动

	44
	GJB 9001C-2017
	质量管理体系要求

	45
	ISO 9001:2015
	质量管理体系要求

	46
	GB/T 19001-2016
	质量管理体系要求

	47
	机械工业出版社，2018年3月
	机械设计手册（第6版）

	48
	附件1
	浙江大学CHIEF建设管理办法（暂行）

	49
	附件2
	浙江大学CHIEF档案管理实施细则


3.7 文档要求

表 3.5 文档交付清单

	序号
	文件资料名称

	一
	合同签订后 30 个工作日提交

	
	实施方案

	
	质量计划（包括设计、制造和安装调试，分阶段提供）

	
	验证试验大纲

	二
	详细设计评审前提交

	
	详细设计报告

	（1）
	完整的设计报告及计算源文件

	（2）
	验证试验分析报告

	（3）
	设备BIM模型

	
	工程设计图纸

	（1）
	设备及零部件工程图

	（2）
	零部件明细表

	（3）
	土建工程的接口参数（详细设计阶段开始后60天内）

	（4）
	超重力实验舱的接口参数

	
	包装运输大纲

	
	安装调试大纲

	
	验收大纲

	
	制造技术条件报告

	
	经济性分析报告

	三
	研制生产前 15 个工作日提交

	
	工艺方案

	四
	研制生产过程中提交

	
	加工制造过程中的阶段测试报告、变更记录、说明和图纸等过程记录文件即《中间过程控制记录》

	五
	现场安装及调试前 30 个工作日提交

	
	现场安装及调试实施方案

	六
	设备需方验收前 60 个工作日提交

	
	调试总结报告

	
	产品出厂检测报告、合格证明文件资料

	
	设备使用说明书

	
	设备运行操作规程/手册（含安全规范）

	
	设备维护手册

	
	竣工图纸电子版及纸质版

	
	软件工程化文档（含软件设计报告、软件测试说明书、软件测试报告、软件使用说明书等）

	
	产品交付清单（含零部件供应商名录）

	
	文件交付清单

	
	备件及易损件清单

	
	外采材料的材料质量证明文件

	
	项目总结报告

	
	工艺文件

	
	验收方案（含相应的验收细则）

	七
	
设备需方验收后 15 个工作日提交

	
	验收报告


注：文件格式应符合《浙江大学CHIEF档案管理实施细则》的要求。

 实施计划

实施计划包括详细设计阶段、加工制造阶段和现场安装调试及验收阶段。投标方应在投标文件中根据以下时间节点要求，给出详细的进度安排说明，按照要求进行进度月报，并应有专人跟进。投标方应根据《质量管理体系要求》制定《质量计划》和《实施方案》。
4.1 详细设计阶段：

（1）在合同签订后 30 个工作日内投标方提交《质量计划》和《实施方案》，《质量计划》应明确模型制备机主要部件（包括但不限于转臂、吊篮、主轴、轴承、电机等）的工艺流程、加工精度、安装调试流程及精度等，并应注明关键质量控制点。《质量计划》和《实施方案》应经过全过程工程咨询单位确认，并经过需方组织的评审后方可实施。
（2）在合同签订后30个工作日内确认影响设备基础设计及温控系统设计的设备尺寸、荷载等。
（3）在合同签订后 2 个月内提供《验证试验分析报告》和优化设计方案，经需方评审通过后方可进一步开展详细设计。

（4）在合同签订后 2 个月内提供埋管、预埋件相关图纸。

（5）在合同签订后 6 个月内完成详细设计并提交《详细设计报告》、《工程设计图纸》、《工艺文件》等相关文件（见前文中的文档要求），经全过程工程咨询单位确认、需方评审通过后方可进入加工制造阶段。

4.2 加工制造阶段：

（6）项目实施过程中投标方应按照《实施方案》和《质量计划》的要求对质量控制点进行严格控制，并接受全过程工程咨询单位的监理。若加工制造过程中存在变更，须经需方确认后实施；


对于《质量计划》中确定的关键质量控制点，投标方应开展相应的质量指标测试，并须经全过程工程咨询单位和需方确认后才能进入下一道工序；
主要部件及设备（包括但不限于转臂、吊篮、主轴、轴承、电机等）出厂前须经需方和全过程咨询单位验收：

非标件根据工程图纸和《质量计划》验收；

标准品牌及型号根据《质量计划》验收；

（7）合同签订后24个月内完成制造加工，并运输进场。若需方基建工程推迟，则上述进场时间相应顺延。
4.3 现场安装调试及验收阶段：

（8）现场安装及调试前 30 个工作日投标方应提交《现场安装及调试实施方案》，提交全过程工程咨询单位，并通过需方组织的评审；

（9）合同签订后30个月内完成各系统的安装、调试，并通过需方组织的验收，若需方基建工程推迟，则上述时间相应顺延；

（10）投标方应协助需方完成系统联调、工艺验收和国家发展改革委组织的最终验收。

 产品包装、运输要求

根据需方的要求，投标方应在详细设计评审通过后交付《包装运输大纲》，投标方应按照《包装运输大纲》组织运输。运输具体情况，应在《包装运输大纲》中明确。

投标方发货前应根据图纸目录，列出详细的装箱、发运清单。投标方负责将模型制备机所有设备运输至现场并完成现场安装，负责完成模型制备机各设备出厂前的洁净包装和运输及在现场不同作业区域的传输与转运。需方应根据投标方需求提供设备存储场地。投标方应根据现场条件针对设备进行保护，避免设备在存放过程中出现破损、受潮等现象的发生。

 现场安装调试要求

投标方派安装队伍到需方现场进行设备安装调试，并对设备开箱、吊装、安装质量、管线接口匹配的正确性负全部责任。其中，转动系统、传动系统和电机的安装队伍应具备机电工程施工总承包一级资质且具备大型旋转机械安装经验。投标方按照《安装调试大纲》和《现场安装及调试实施方案》负责完成模型制备机各设备出厂前的各项检查；负责完成模型制备机现场安装与调试；负责完成现场的联机调试确保各项技术指标达到设计要求。需方负责提供现场装调的场地。需方在超重力试验主机厅内提供1台QD200t/50t-36m型桥式起重机，桥机跨度36m。设备安装所需起吊、运输设备及其他安装所需工量具由投标方自行解决。投标方负责模型制备机安装期间的桥机管理和运维，且有配合其他吊装的义务（盖板吊装等）。同时投标方应自备安装调试所需的检测及其它专用工具。安装、调试中，由于技术方案不合理而导致的缺货或漏项，由投标方负责免费提供。

 设备的验收

7.1 验收时间和地点

出厂验收：合同签订后24个月内在投标方设备生产地验收；

需方组织的验收：合同签订后30个月内在需方指定地点验收；

教育部组织的工艺验收：在教育部指定的时间和地点完成工艺验收；

国家发展改革委组织的国家验收：在国家发展改革委指定的时间和地点完成国家验收。

7.2 验收依据

《验收大纲》必须经过需方组织的评审并批准后，方可作为需方验收的依据。投标方应在详细设计评审结束15个工作日内提交《验收大纲》的最终版，需方依照《验收大纲》约定的参数和技术进行验收。

7.3 出厂验收

（1）在设备加工场地对关键部件的外观、尺寸、功能和接口等进行出厂验收，验收合格后投标方、设备监理方和需方签字形成出厂验收文件后方可发货；

（2）如果需方和设备监理方到投标方设备所在地进行设备出厂验收，则以上工作可由三方共同进行，并应对需方人员进行操作培训及维护培训；

（3）设备出厂验收合格后，投标方须对设备进行彻底的清洁才能将设备及全套合法资料包装运输至需方的使用场地。

7.4 需方组织的验收

投标方应提供预验收方案，包含设备指标和工程验收，应覆盖对设备技术要求所列条目的测试和检验，验收方案通过需方组织的评审后实行。

（1）资料验收。投标方应检查并确认按合同规定所应提供的资料（包括表3.3中全部文件的电子版）是否齐全，资料应包括设备的出厂验收结论。

（2）需方按照《验收大纲》相关要求，对模型制备机进行指标和功能测试。验收时，模型制备机所包含的所有系统和设备均应在正常运行状态，系统各项技术指标均应达到设计要求，各组件匹配良好，系统运转正常、安全、可靠。测试完成后，形成测试报告。

（3）投标方应在完成本系统各设备集成调试工作后，协助需方完成机载装置集成后的水、气、油、电供给性能调试。

（4）由投标方现场操作、演示技术规格书中规定的各种功能、测量参数、控制参数、精度等内容，均符合要求后由投标方、设备监理方和需方签字确认。

（5）通过需方组织的验收后，开始计算质保期。

7.5 教育部组织的工艺验收

投标方协助需方完成教育部组织的验收。

（1）由投标方依据教育部工艺验收指导意见、招标技术文件、双方签订的合同、技术协议和双方确认的其他技术资料编写工艺验收大纲，经双方和教育部认可后进行验收；

（2）模型制备机所包含的所有系统和设备均应在正常运行状态，教育部工艺验收指导意见规定验收的各项技术指标均应达到设计要求；

（3）验收通过后，形成工艺验收报告。

7.6 国家发展改革委组织的国家验收

投标方协助需方完成国家发展改革委组织的验收。

（1）由投标方依据国家发展改革委验收指导意见、招标技术文件、双方签订的合同、技术协议和双方确认的其他技术资料编写国家验收大纲，经双方和国家发展改革委认可后进行验收；

（2）验收通过后双方就验收情况进行设备最终交付验收评审；

（3）评审通过后，形成正式验收文件，完成最终交付。

 设备监理
（1）设备监理方在模型制备机优化设计方案评审后，会同供需双方根据设计方案、《质量计划》和《实施方案》共同制定《监理大纲》。

（2）设备监理方将根据《监理大纲》对本合同范围内主要部件的全过程（从材料采购检验到安装调试）进行监理。投标方应无条件接受设备监理的见证和监督。设备监理工程师有权检查和监督投标方生产产品的全过程，包括材料检验、焊接、加工、厂内组装、试验、包装、涂漆、运输和安装调试等，有权查看生产过程中试验及质量检查记录等各种资料，并有权在加工车间内进行影像资料的收集。但设备监理不能减轻或免除投标方对产品质量的完全责任。

（3）
在设备监理期间，设备监理人员可以自由进入现场，投标方包括分包商应给予方便且不收费，并无偿提供相应的标准和必要的资料。

（4）
投标方应在合同签订后30天内，向设备监理人员提供本合同设备的设计、制造和检验标准目录。设计、制造和检验标准应符合合同的有关规定。

（5）
在设计制造过程中，投标方应向将设备监理人员提供与设计、制造、工艺、装配、进度、质量、交货有关且经需方确认的纸质版和电子版图纸和资料。

（6）
投标方应在上述实施计划中的不同阶段向设备监理人员提供生产计划表等纲领性文件。

（7）

设备监理人员发现部件、产品不符合合同文件技术规范要求时，可责令中止生产，投标方应无条件配合及整改，直到材料、工艺和性能符合技术规范要求时为止。关键部件的生产需在设备监理人员核实材料后才能进行。

（8）

设备监理人员所做出的决定不构成投标方不按期交货的理由。

（9）

设备监理人员提出的材料、工艺、性能、质量、进度等不一致报告及相关文件将成为需方向投标方索赔的依据。

（10）
如果由于投标方的原因而没有进行现场见证（例如：投标方没有通知设备监理工程师），设备监理工程师有权要求重新检查未检查的项目。
（11）

投标方应向设备监理工程师提供工作、生活方便，并为其提供办公室及办公设施和通信设备并能进行通信联络及收发E-mail。费用应包括在合同设备价中。
设备的售后服务

（1）自通过需方组织的验收之日起开始计算质保期。模型制备机质终身保修，质保期内，投标方免费维修、保养并负责由此产生的一切费用，质保期内更换的部件的质保期从更换完毕之日重新计算；遇到设备故障时，投标方应在12小时内响应并提供维护服务指导，在72小时内安排相关专业人员到达现场维修。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在2周内解决，如不能按期排除故障，则设备质保期顺延；

（2）投标方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。投标方应保证其货物在经过正确安装、合理操作和维护保养的前提下，在货物寿命期内运转良好。在规定的质保期内，投标方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，投标方应在上述响应时间内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失需方享有索赔的权利；

（3）需方验收前，发生的任何部件失效，均由投标方免费提供全新部件替换；

（4）质保期内，发生非消耗性部件失效，由投标方负责免费提供全新部件替换； 

（5）投标方在质保期内至少保证每年回访一次，并形成必要的维修、更新、检查记录；

（6）质保期届满后，投标方应继续为需方提供专业维修服务，由此发生的备品备件费用由需方承担；

（7）投标方应在质保期结束后的第二年起，每年提供一次维护保养，由此发生的费用由需方承担。

培训的要求

（1）投标方在投标时应提供较详细的对需方人员的培训计划；

（2）投标方应在需方组织的验收前完成对需方运行人员的培训，并提供完整的《设备运行操作规程/手册（含安全规范）》；

（3）投标方应驻派有经验、态度积极的工程师进行培训，培训过程有问题随时解答，确保需方的有关操作人员能独立、熟练、正确操作使用、维护设备，有关的维修人员能独立排除设备的常见故障，中途不得更换工程师；

（4）投标方对需方人员培训内容包括但不限于设备原理、设备电路线路原理、机械结构及各功能模块介绍、以及设备基本故障诊断排查、易损部件更换、程序设置、工艺操作等；

（5）现场培训应在需方指定地点进行，培训期间投标方发生费用由投标方自行解决。

设备附属件的要求及配件清单、外采材料设备的要求等

（1）质保期内，投标方免费提供电气、机械、监测传感器等易损备件，并计入投标报价；

（2）供货时随机另提供常用备品备件，包括但不限于不平衡力动态调节压力传感器1个、温湿度传感器2个、7通道高强度合金钢航插10个、4通道高强度合金钢航插10个、振动监测传感器2只、不平衡力监测传感器1个等，计入投标总报价；
（3）列出常用备品备件报价清单，质保期后，投标方应以不高于此次投标中的价格清单提供配件，如因市场及其他原因造成价格变动，双方协商解决。
（4）备品备件应能与原设备互换，并具有与原设备相同的材料和质量；备品备件应按要求进行处理和包装，以防止在储藏时变质，并应与首台机组设备一起发货；

（5）投标方须在交付资料中提供外采材料的材料质量证明文件等；

（6）其它未列出的选项，投标方可列出优惠条款，待中标后视情况在技术协议中由双方共同商定。

 需方提供的支持（如作业环境、人员等方面）

需方提供专职人员负责基建协调、技术支持等。需方提供的作业环境须满足安全防护、职业健康等国家相关标准规范要求。

 知识产权

本项目所产生的设备研究开发成果及其相关知识产权权利归双方所有。
 招标文件资料要求

投标方需要在投标文件中提供以下配套资料：

模型制备机总体设计方案及计算书；

（2）模型制备机设备布置图、工艺流程图和“2. 招标范围及内容”章节所述关键部件的设计图纸；

（3）关键设备选型及性能参数，关键设备包括但不限于“2. 招标范围及内容”章节所述的软硬件；

（4）控制系统和安全监控系统硬件结构总图、软件结构总图及软件模块功能描述；

如有必要，投标方可根据自身技术方案特点补充提供其它必要设计。


第六章 商 务 条 款
一、交货
（一）交货期：详见第五章。
（二）交货及安装地点：杭州余杭区未来科技城内超重力实验大楼。
二、安装调试
（一）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准以及第五章的规定。
（二）投标方应在投标文件中提出对安装场地和环境的要求和安装调试计划。

三、验收
（一）验收标准应符合中国国家标准以及第五章的规定。验收时，中标方应提供设备的有效检验文件，提供检测手段，并经用户认可。
（二）验收后，如发现设备达不到验收标准或招标文件要求的性能指标，中标方应更换新设备，并承担由此给用户造成的损失。
（三）用户验收合格后签署验收报告。
四、付款方式

（一）签订合同时，投标方须交纳履约保证金，金额为中标价（合同总金额）的5%。履约保证金从合同生效之日起至需方验收完成期间有效，投标方完成全部合同约定内容，履约期间无违约行为，在需方验收完成后，履约保证金转为质保金。待质保期（需方验收通过之日起算）届满后，设备运行无问题，满足质保条件，无质量及服务问题的，需方将质量保证金无息退还给投标方，如不满足上述条件，质量保证金不予退还。
（二）合同签订后30个工作日内，投标方提供合同总金额30%的预付款即付保函后，需方支付合同总金额的30%；
（三）投标方完成详细设计，经全过程工程咨询单位确认，并通过需方组织的专家评审后，需方支付合同总金额的10%； 

（四）吊篮、整流罩、转臂、主轴、轴承、电机系统、中压变频调速系统等主要部件全部完成出厂验收后，经全过程工程咨询单位确认，需方支付合同总金额的30%，并退还预付款即付保函；
（五）需方验收通过后，需方支付合同总金额的20%；
（六）教育部组织的工艺验收通过后，需方支付合同总金额10%；

（七）投标方在收款之前应向需方提供相应金额的符合条件的设备类增值税专用发票，需方凭发票准备付款事宜。如投标方未按约定提供增值税专用发票的，需方有权拒绝付款，直至收到投标方提交的相应增值税专用发票为止，在此情况下，需方不承担逾期付款违约责任。

（八）货款由需方负责支付。具体手续见第七章《财务结算程序》。

五、售后服务
（一）质保期：参见第五章，如无特殊要求，至少为需方验收合格后三年。
（二）质保期后的维修，时间要求和质保期相同，（是否收费，按每一个项目评标的结果而定）。(成本价供应维修配件及免费维修服务)
（三）质保期内因设备维修而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天。
第七章 财务结算程序
一、投标保证金的退还
1．未中标的投标方在中标公告发出7个工作日后无息退还（凭保证金退款申请办理）。
2．中标的投标方的投标保证金，在缴纳合同总额5%的履约保证金后，凭履约保证金缴纳凭据和投标保证金退款申请到浙江大学采购中心办理投标保证金无息退还手续。
3、具体退款手续可查阅微信报名注册邮箱中相关通知说明。

二、货款的结算

1. 支付方式

（一）签订合同时，投标方须交纳履约保证金，金额为中标价（合同总金额）的5%。履约保证金从合同生效之日起至需方验收完成期间有效，投标方完成全部合同约定内容，履约期间无违约行为，在需方验收完成后，履约保证金转为质保金。待质保期（需方验收通过之日起算）届满后，设备运行无问题，满足质保条件，无质量及服务问题的，需方将质量保证金无息退还给投标方，如不满足上述条件，质量保证金不予退还。
（二）合同签订后30个工作日内，投标方提供合同总金额30%的预付款即付保函后，需方支付合同总金额的30%；
（三）投标方完成详细设计，经全过程工程咨询单位确认，并通过需方组织的专家评审后，需方支付合同总金额的10%； 

（四）吊篮、整流罩、转臂、主轴、轴承、电机系统、中压变频调速系统等主要部件全部完成出厂验收后，经全过程工程咨询单位确认，需方支付合同总金额的30%，并退还预付款即付保函；
（五）需方验收通过后，需方支付合同总金额的20%；
（六）教育部组织的工艺验收通过后，需方支付合同总金额10%；

（七）投标方在收款之前应向需方提供相应金额的符合条件的设备类增值税专用发票，需方凭发票准备付款事宜。如投标方未按约定提供增值税专用发票的，需方有权拒绝付款，直至收到投标方提交的相应增值税专用发票为止，在此情况下，需方不承担逾期付款违约责任。

2. 国产设备及境内直接供货的进口设备货款由需方负责支付。

开票信息：开具增值税专用发票；
抬头：浙江大学

纳税人识别号：12100000470095016Q

地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919

开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行

账号：19042201040000014

行号：103331004223

3. 需采购方办理进口手续的进口设备货款，由采购方委托指定的外贸代理公司与中标商指定的境外公司签订外贸合同后按合同付款。

三、浙江大学账户信息

帐户名称：浙江大学

开户银行：中国农业银行杭州市浙大支行紫金港支行
银行账号：19 0422 0104 0000 014

四、联系人：保证金退还手续 ：刘老师：0571-88981170。 

第八章 合 同 范 本

（本合同仅为标准合同范本，具体以签订合同为准）
	投标方：
	合同编号：

	需方：
	合同签约地：杭州

	采购方：浙江大学采购中心
	签约日期：  年  月  日


浙江大学采购中心受××××××委托，采购《××××××》，经投标（招标），确定××××××为供货单位。采购方、需方和投标方经协商，达成以下条款：
第一条、货物清单及合同价格
	序号
	名  称
	规格
	单位
	数量
	单 价
	总金额

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	合 同 总 价
	


注：（一）需方地址：
（二）合同总价包括设计费、设备费、运费、保险费、安装调试费、技术服务及培训费、正常使用必备的附件、售后服务、税金等全部费用。
（三）货物清单、材质说明及设计图纸详见附件《技术协议书》。
第二条、质量要求
按招标文件第三章要求。
第三条、交货时间、地点
第四条、验收
（一）货物由投标方安装、调试完毕后，需方根据验收标准进行验收。如发现有重大的质量问题，供需双方均同意提请国家法定检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，需方承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，投标方承担检测费用，投标方同意需方无条件退货并支付给需方货款总价20％的赔偿金。

（二）验收合格，由用户开具《验收合格报告》。

第五条、售后服务
（一）质保期：自货物验收合格后共   个月。质保期内货物发生故障，投标方应在   小时响应，如需现场维修，投标方应在    小时内到达。
（二）质保期后的维修，时间要求和质保期相同，（是否收费，按每一个项目谈判的结果而定）。
第六条  财务结算
（一）详见第六章。
（二）货款由需方负责支付。具体操作方式见第七章《财务结算程序》。
第七条、违约责任
（一）投标方逾期供货，自逾期之日起，每天应向采购方赔付合同总价万分之五的违约金，如逾期超过30天，投标方应向采购方支付合同总价百分之五的违约金。
（二）如验收不合格，需方有权作退货处理,投标方要向采购方支付总货款的20％作为赔偿金。
第八条、争议解决
本合同履行过程中如发生争议，合同签订方应协商解决，如经协商不能解决，提交杭州市仲裁委员进行仲裁，杭州市仲裁委员的仲裁为终局。
第九条、其他
内容根据项目实际情况而定。
第十条、合同生效
（一）本合同自签字盖章后生效。
（二）本合同一式陆份，投标方、需方和采购方各执贰份。
（三）投标（招标）文件、记录等相关文件与本合同具有同等法律效力。
（四）本合同未尽事宜，合同签订方协商解决。
	投标方（盖章）： 
	需方（盖章）：

	法定代表人或委托受权人（签字）：
	法定代表人或委托受权人（签字）：

	
	

	地址：

	地址：


	邮编：
	邮编：


	电话：
	电话：


	传真：
	传真：



	开户银行：
	开户银行：


	帐号： 
	帐号：



	采购方（盖章）： 
	

	法定代表人或委托受权人：
	

	（签字）
	

	地址：
杭州市余杭塘路866号
	

	邮编：
310058
	

	电话：
0571-88981399
	

	传真：
0571-88981382
	

	单位名称：浙江大学
	

	开户银行：农行杭州市浙大支行紫金港分理处
	

	银行帐号：19042201040000014
	


第九章 投标文件格式
格式一
投 标 报 价 表
投标方（盖章）：                      项目编号：ZUPC-GK-HW-2020×××

	标项
	总价

大写：       小写：                
	质量保修期
	交货及安装时间

	
	
	
	

	
	
	
	


全权代表签字：                     日期：                  

备注：
1、标项与产品名称应对应，否则以所投主体不明作无效投标处理。

2、本次投标均应以人民币报价。 

3、所报价格包含产品到达用户方指定安装地点的并能正常使用所需的一切费用。（即所报价格包含产品到达用户方指定安装地点可以正常使用的价格，包括设备价格、调试费、税金、保险、安装、运输在内的一切费用）。
4、报价表格式样本按此制作。
格式二

投 标 报 价 明 细 表
投标方（公章）：                                 
项目编号：ZUPC-GK-HW-2020×××   标项：             

	序号
	部件名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…….
	
	
	
	
	

	投标总价
	


全权代表签字：                     日期：                  

备注：此表在不改变格式内容时，可自行制作，部件需到细化到主要部件。
格式三
投 标 书
浙江大学采购中心：
 (投标方全称)授权（姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的（项目名称）（编号为ZUPC-GK-HW-2020×××）公开招标，为此，我方特作以下承诺：
一、我方已详细阅读了全部招标文件，愿意接受招标文件中的各项要求。
二、我方向贵方提供招标文件要求的全部资料，并保证其真实性、合法性。
三、若中标，我方保证按要求的时间和贵方签订合同，并认真履行合同各项条款。
四、投标文件自开标日起有效期为    个工作日。
我方通讯地址如下：
    地址：                  邮编：               
    电话：                  传真：                

         投标方名称（盖章）：                
全权代表签字：                         
                                  年   月   日
格式四
技术参数对照表
投标方（盖章）：                                 
项目编号：ZUPC-GK-HW-2020×××  标项：              
	序号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、一个标项一张。
2、必须与相应标项的所有技术规格相比较填列。
    全权代表签字         

    日     期         

格式五
货 物 详 细 说 明 一 览 表
投标方（公章）：                                 
项目编号：ZUPC-GK-HW-2020×××   标项：             

	序号
	产品部件名称型号
	序列号
	描述/配置
	制造商
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


全权代表签字：                     日期：                  

备注：此表在不改变格式内容时，可自行制作。
附件五-1：

货物详细描述、项目实施安排及验收方案

（请投标方根据提供所投产品详细描述，并根据自身实际情况，提出实施安排及验收方案）

投标响应方代表签字：                   职务：                  
日期：                           
格式六
商务条款应对表
	序号
	内 容
	招标要求
	投标响应
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标方（盖章）：                             
项目编号：ZUPC-GK-2020×××    标项：          
注：对照商务条款逐项比较填写
   全权代表签字             

  日      期         

格式七

相 关 项 目 实 施 业 绩 一 览 表

	项目名称
	项目类型
	简要描述
	项目金额

（万元）
	实施时间
	项目单位

联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：

1、此表在不改变格式内容时，可自行制作。

全权代表签字（公章）：
二○一    年   月

格式八
法定代表人授权书
浙江大学采购中心：

我单位法定代表人授权被委托人为全权代表，参加浙江大学采购中心组织的以下项目，全权处理本项目招投标（含磋商及谈判）活动中的微信报名、现场踏勘、标书送达（邮寄）、现场或视频参加开标并代表公司签署相关文档、成交后签署技术协议和（或）合同，其在授权范围内的一切活动本公司均予以承认。如为通过视频会议方式进行开标、磋商的，开标当天评标期间从委托人钉钉号（微信报名时预留的手机号）上提交的文字及其他材料均视作其本人操作。

投 标 人单位全称：

法定代表人姓名：

被委托人姓名：

身份证号：

职务：

手机号码：
项    目名称：

编号：

法定代表人（签字或签章）：               投标人（公章）：
被授权委托人（签字）
日期：        年    月    日

格式九
关 于 资 格 的 声 明 函
浙江大学采购中心：
关于贵方        年     月     日第                      （公开招标编号）招标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表规定的                       （产品名称），并承诺向贵方提交的下列文件是准确和真实的。
1、工商营业执照年检后复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）；（或提供三证合一、五证合一后的营业执照复印件（加盖公章））
2、投标方一般情况
3、截止2019年12月底的财务报表（境外公司请提供银行存款证明）
4、相关资质证明材料
          
  全权代表签字（公章）：
                二○一    年   月   日   

格式十
投标方一般情况
	1
	企业名称：

	2
	总部地址：

	3
	当地代表处地址：

	4
	电  话：
	联 系 人：

	5
	传  真：
	电子信箱：

	6
	注册地：
	注册年份：

	7
	公司的资质等级（请附上有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告）

	9
	其他需要说明的情况
	


            全权代表签字（公章）：
          二○二    年   月   日
格式十一：投标方无不良信用记录及违法记录的书面声明（格式自拟）

1、截止投标文件签署之日前无不良信用记录的书面声明，并附上相应网站信用记录查询网页截图。

2、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3、法人代表及财务主管在本次采购活动前五年内没有刑事犯罪记录，没有行贿受贿或者偷税漏税等欺诈行为的书面声明；

格式十二：               投标人企业类型声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加浙江大学采购中心的xxxxxxx（采购编号：ZUPC-XXX）设备采购活动（按投标形式选择填写，在相应条款前打√）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：

1、符合《政府采购促迚中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）小型和微型企业条件的投标人须提交此表格；

2、根据财库[2011]181号文件规定，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、如为代理商且所投产品为小微企业制造货物，需同时提供制造商的小微企业类型声明函。

投标人名称（盖章）： 

授权代表签字：

日期：  年  月  日

格式十三                企业类型证明材料
（根据企业所在地主管部门规定提供相应小微企业、监狱企业证明材料）
格式十四                 节能环保产品证明材料

说明：

1、根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，如果响应货物为节能产品（由财政部和国家发展改革委公布的《节能产品政府采购品目清单》）、环保产品（由财政部和生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》）的，对环保、节能产品需在响应文件中注明，并提供相关证明材料（加盖公章）；

2、证明材料为符合品目清单要求的、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
3、评标小组审查此项只根据响应文件本身的内容，不再寻求其他的外部证据；

4、以上要求提供的证书或证明文件复印件，有有效期的必须在有效期内。

格式十五                                             

                          投标文件封面
正（副）本
项目名称：
项目编号：ZUPC-GK-HW-2020×××

标项：（如标书有多个标项）
投
标
文
件
投标方全称：（加盖单位公章）
  202  年  月  日

