功率分析仪控标参数指标

品牌：致远电子

型号：PA8000
	序号
	具体参数

	1
	精度、带宽、采样率：
电压及电流测量精度：0.01%
功率精度：0.01%
带宽：DC，0.1Hz～5MHz；
采样率：2MS/s；

	2
	功率输入模块：6个功率输入单元+1个电机输入单元

	3
	测量项目：各项电压及电流的有效值、平均值、峰值、频率、阻抗、各相有功功率、无功功率、功率因数、相角、三相电压及电流平均值、总有用功率、三相不平衡度等参数，电机扭矩、转速、电相角

	4
	电压输入量程：
直接输入：1.5V、3V、6V、10V、15V、30V、60V、100V、150V、300V、600V、1000V、1500V;

	5
	电流直接输入量程：1A、2.5A、5A、10A、25A、50A

	6
	外部传感器电流量程：50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、5V、10V

	7
	连续最大共模电压（50/60Hz）：1000[Vrms]

	8
	有效输入范围：1%～130%

	9
	数据更新周期10ms，50ms，100ms，200ms，500ms，1s，2s，5s，10s，20s，支持自定义1ms更新率

	10
	内部储存功能：240GB，支持USB存储

	11
	线路滤波器：可选择OFF，300KHz，1MHz

	12
	频率滤波器：可选择OFF，100Hz ，500Hz，1kHz

	13
	数字滤波器：100Hz~100kHz

	14
	显示器：
配置12.1英寸彩色液晶显示屏；
分辨率：1280 x 800像素； 

支持触摸屏操作；

	15
	通讯接口：GPIB、USB、LAN、RS-232、光纤、支持WIFI链接。

	16
	供电电源：100~240V（AC、50~60Hz）  

	17
	谐波测量：可分析高达500次谐波；IEC谐波测量模式下可分析500次谐波，可测量间谐波，支持双PLL源。

	18
	电机测量：

输入方式：差分，隔离，TORQUE与SPEED的A、B、Z之间电气隔离

输入阻抗：1MΩ±100kΩ
脉冲频率范围：1Hz~1MHz

	19
	频率测量：支持所有通道电压、电流频率同时测量与显示

	20
	高级功能：常规分析、谐波测量、波形回放、FFT分析、双矢量图、IEC谐波测量、周期分析、闪变测量、Delta运算模式（可支持波形显示）、X-Y图、电机能效图。

	21
	无功功率测量：符合IEEE-1459功率算法。

	22
	相位补偿：应该具有传感器的相位补偿功能，可消除使用传感器时带来的相位误差。

	24
	协议支持：支持SCPI协议，可快速和labview系统连接，支持VXI，Modbus协议，免费提供上位机软件。

	25
	可完成高、低电压穿越全过程记录并辅助分析异常


