技术参数

一、超低温冰箱

1.内部容积：不小于 682升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个。

2.外部尺寸不大于（ H x D x W）：1981 x 978 x 970 (mm) ，单位样品量储存占地最小化。

3.工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制，工作温度设定点可调节。

4.制冷系统: 2台797W国际知名品牌工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 16分钟。

5.制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。

6.整机内置7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中5个温度探头的数据工程师可直接导出，有助于故障原因的快速判断。采用优质的PT1000控制探头，温度数据每分钟记录一次。

7.创新的超薄保温结构设计：≥2.5厘米厚真空绝热板，结合环保、水发泡沫绝热材料，显著增强保温性能及腔体存储空间。

8.标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况；内门可在不使用工具的情况下拆卸，便于定期清洗。

9.具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于312分钟。

10.箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁。

11.标配3块不锈钢搁板, 隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达91.7KG。

12.创新四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。

13.工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。

14.外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启。

15.符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。

16.冷凝器过滤网易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。

17.重型脚轮，方便移动和固定冰箱。

18.用户界面：≥5.6英寸电容式触摸按键屏, 清晰的数字温度显示, 面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。

19.用户界面可升级为7英寸的高级控制面板，支持用户USB导出温度和事件日志，储存15年数据。支持分级权限管理、高级密码保护等功能。

20.具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。

21.通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。

22.控制操作面板高度：1.4至1.5米，方便查看和设置参数。

23.控制面板具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入损坏控制器。

24.完善的温度数据和报警信号通信端口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及Dry Contact远程报警接口。标配2个1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器。

25.冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行分贝不超过50dBA。

26.符合多项权威认证：CE 认证、ISO认证

二、细胞计数仪

1.一体式细胞分析仪

2.工作电压、频率：110-230 V，50-60 Hz

3.载物台：软件操控载物台自动取样，精确移动控制。

4.储存：≥128G内存

5.光源：采用长寿命高亮度LED冷光源，寿命>3万小时。

6.≥8英寸液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。

7.镜头：≥500万像素CMOS

8.细胞计数应用单次可自动检测样本，最大通量为5个。

9.耗材兼容：CountStar细胞计数板、3.5/6/10cm细胞培养皿、T25细胞培养瓶、血球计数板、4槽/8槽腔室载玻片。

10.细胞计数模式对焦方法：固定焦距，无需手动调焦，避免了人为误差。

11.多维度分析功能：支持细胞计数分析、台盼蓝计数、类器官计数、类器官分析、汇合度分析、拍照观察。

12.细胞直径可测范围：2~180μm，可提供直径范围内样本的计数需求，包括细胞、物理微球等但不局限于以上两种样本。

13.类器官直径可测范围：≤800μm

14.针对不同直径的样本，可采用光学变倍技术（支持5倍、6.6倍、8倍）进行最适测量。

15.细胞浓度可测范围：1×104~3×107个/mL

16.最优测量范围：5倍放大，细胞浓度为5×105 ~ 1×107 个/ml、 6.6倍放大，细胞浓度为1×106 ~ 2×107 个/ml、8倍放大，细胞浓度为1×106 ~ 3×107 个/ml

17.上样体积：20μL（10 μL样本+10 μL染料）

18.检测耗时：台盼蓝计数：时间<20秒

19.耗材：细胞计数板，最大通量为5个槽位。

20.采样方法：自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数。

21.细胞分析结果：细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率、杂质比等参数。

22.其他分析结果：细胞汇合度、贴壁率、类器官总数、类器官平均面积、类器官平均直径、平均中心透过率等参数。

23.辅助功能：数据再分析、计算器、细胞标识、CTC图表。

24.数据呈现：Excel、PDF、JPG

25.数据导出：U盘、SD卡

26.预设多种实验类型：台盼蓝计数，细胞计数，拍照观察、汇合度分析、类器官计数。

三、离心机

1.最高转速：≥18500r/min

2.最大相对离心力：≥23797×g

3.最大容量：100ml×4

4.转速精度：±10r/min

5.定时范围：1s-99min59s或1min-99h59min

6.整机噪音：＜65dB(A)

7.≥5寸高清真彩触摸屏控制，设置参数和实时运行参数可同屏显示。

8.可储存5000多条历史记录，方便用户追踪运行历史数据信息。

9.用户可自定义命名和编辑99个阶梯离心程序，每个阶梯离心程序共有10段离心过程，满足多元化的实验需求。

10.具有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能，三级密码管控功能。系统可记录上一次运行的转速、温度、升降速曲线。

11.具有≥9个程序的升速曲线和≥10个程序的降速曲线，可根据需要设置升降速时间，使离心效果达到最佳。

12.具有转子识别功能，自动识别出16种不同的转子，防止用户设置错误的转子号参数。

13.铝合金转子，持久耐用且可高温高压灭菌。

14.配备吸附式门锁，轻松关闭门盖，安全锁定离心。

15.设有门盖保护、超速保护等多种保护功能，确保仪器安全运行。

四、蛋白成像仪

1．相机

1.1 相机物理像素≥900万，分辨率≥2992*3000

1.2 相机制冷温度，相对环境-40℃

1.3 像素尺寸：≥3.76umx3.76um

1.4 比特深度：≥16bit（65536灰阶）

1.5 读出噪声：1.24e-（HCG），3.22e-(LCG)

1.6暗电流：0.0003e-/s/pixel@-15℃

1.7 信噪比：42.2dB(HCG), 47dB(LCG)

1.8 光圈：F0.95-F16

1.9 镜头：自动定焦镜头。

2. 暗箱

2.1 尺寸(W*D*H)： ≥400mm *371mm*700mm

2.2 暗箱：高品质暗箱，箱体模具成型，机箱牢固且确保光密闭及抗干扰。

2.3内置≥10.4英寸工业计算机触屏操作。

2.4 电源：100V-240VAC, 50/60Hz

2.5 额定功率：100W

2.6 落射LED白光光源，两侧对称分布。

3. 图像采集软件

3.1 标配专业的图像采集和分析软件，软件终身免费升级，软件拥有完全自主知识产权。

3.2 具有自动曝光功能，一键完成western blot成像，可以调节图像分辨率和灵敏度，以满足不同样品需求。

3.3 除了自动曝光外，还有手动曝光模式。

3.4 时间成像功能：曝光完成后可以生成曝光时间内每一帧图片，通过精准回溯调整，用户可以选择该曝光时间内的任意一秒图像作为最后的输出结果。

3.5 时间累加功能：对于曝光不足的样本在曝光结束后，用户还可以选择继续曝光，让样本在已曝光时间的基础上获得额外的曝光效果。

3.6 实时成像功能：实时呈现曝光过程中的样本信号的变化情况，掌握拍摄的每一个细节，对于样本过曝区域会添加过曝显示。

3.7 拍摄完成的图像可以直接旋转调水平，无需后续再用其他软件进行调节，除旋转调水平外还具有图像裁切，反色，对比度调节，曝光度调节等功能。

3.8 拍摄完成后，可以一键同时导出明场图、暗场图与合成图。

4. 图像分析软件

4.1 分析软件有时间成像功能：导入swed后缀的原始文件，用户可以选择该曝光时间内的任意一秒图像作为最后的输出结果。

4.2 分析软件能够自动识别泳道，自动识别泳道里的条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道和条带，实现泳道和条带的精确分离。

4.3 分析软件能自动计算泳道中各条带的灰度值，通过AI算法进行背景值扣除得到精确的条带灰度值。

4.4 分析数据能够直接导出为Excel表格。

五、低温摇床

1.拥有多功能的混合模式，不仅提供温和的三维圆周旋转混合模式、还提供往复式混合模

式和振荡混合模式，充分优化培养瓶、培养皿、离心管和培养槽等容器中样品的混合。可在冷藏室或培养箱中使用。
2.速度范围：1 ~ 100 rpm

3.倾斜角度：7°

4.调整角(往复模式)：1 ~ 360°(30°/档)

5.调整角(振荡模式）：1 ~ 5°(1°/档)

6.轨道直径：22 mm

7.计时器(旋转和往复模式)：0 ~ 250秒

8.计时器(振荡模式)：0 ~ 5秒

9.最大连续运行时间：24小时

10.平台规格(工作面积)：≥215 x 215 mm

11.最大承载：1 Kg

12.显示方式：2行16位LCD显示

13.工作环境温度：+4 ~ 40 ℃

14.外部电源供应：输入 AC 100-240V, 50/60Hz 、输出 DC 12V

15.功率消耗：4.6W (0.38A)
16.往复循环次数：0 ~ 125

17.配有防滑垫1个和充电电池1套。