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技术规格书
Technology	Specification






产品名称：磁控溅射薄膜制备主系统


















一、设备参数

	真空腔室
	1）真空腔室、连接管道和所有法兰均采用优选的SUS304不锈钢，材料致密放气量小；
2）真空腔室为D型圆筒形，前开门结构，内部净尺寸：Φ700×H600mm；
3）前门材料：6061铝型材
4）前门带2个观察窗，可视直径为100mm，带有观察窗挡板。
5）锁门方式：手动，上下2个杠杆把手
7）右方留有接口，连接进样室
8）左方留有CF250法兰接口，连接插板阀
9）顶部预留7个CF63法兰接口
10）底部预留4个CF63法兰接口，1个CF35法兰接口
11）后方预留3个CF63法兰接口


	
	加工工艺与技术指标：
1) 采用高真空腔室焊接，清洗工艺，采用进口真空系统氦质谱检漏仪全程跟踪检漏，腔体漏率：小于1.0×10-10Pa/m3/s；
2) 内外表面电解抛光处理。

	真空系统
	抽气系统
1）干泵：抽速不小于50m³/h
2）极限真空：小于6.7E-5Pa
3）恢复真空速度：用氮气破空，从大气至6.7E-4Pa时间小于40分钟


	
	真空阀门
1） 前级阀采用KF40气动角阀
2） 主阀采用DN250口径的气动插板阀

	
	真空测量
1）进口全量程冷阴极真空计
2）满量程0.01Torr薄膜规，进口品牌

	样品台

	1）样品台通过CF35法兰磁流体密封连接在腔体底部
2）样品台直径150mm；
3）样品台旋转：转速0-20rpm连续可调；
4）样品台可升降，通过步进电机精确控制升降距离。最大行程20cm；
5）样品台选择水冷，采用直接式水冷形式；


	水冷报警
保护系统
	◆总进水与总出水接制冷循环水机。给样品台、分子泵、磁控阴极提供稳定的制冷循环水，保证设备稳定运行。
◆水路：一进一出，保障循环供水到每个水冷部件；
◆水压传感器：1套，总出水采用水压继电器检测供水及水压状态，执行异常报警。



三、配置清单
	项目
	名称
	规格
	数量
	

	真空腔室
	真空腔室
	700mm×600mm   
	1套
	

	
	观察窗及档板
	直径100mm
	2套
	

	
	腔室防护挡板
	不锈钢
	1套
	

	真空单元
	涡旋干泵
	抽速大于50m³/h
	1台
	

	
	前级阀
	KF40角阀
	1台
	

	
	超高真空插板阀
	DN250
	1台
	

	
	波纹管
	KF40
	1根
	

	
	真空测量系统
	测量范围：大气至1.0×10-7Pa
	1套
	

	
	薄膜规
	0.01Torr
	1套
	

	基片台
	水冷样品台
	可升降可旋转
	1套
	

	电气控制系统
	15寸触摸屏，西门子PLC，ABB继电器及空气开关。
	1套
	

	水路单元
	水排及水路系统
	水路报警；
	1套
	

	
	缺水报警系统
	声光报警
	1套
	

	
	冷水机
	流量大于1m³/h
	1台
	






四、售后服务、安装调试、培训
	安装场地
	地面平整，设备周围无强烈振动、无强电磁场影响；无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘；

	售后服务
	1、产品质保期为壹年；
2、质保期内设备的维修免费（人为损坏因素除外），质保期内由于设备本身原因而引起的零配件的更换，其费用由供方承担。
3、供方建立设备信息档案，随时跟踪设备运行及维护，保证设备正常运行。
4、要求供方在接到故障通知 2 小时内给予解答；对于设备故障，接到故障通知后江浙沪地区 12 小时内派技术人员到达现场处理。5、质保期以外对设备终身维护，供方只收取成本费，免除服务费。所有配件、备件质保期外可长期按成本价及时提供。

	安装调试
	1、依据合同相关供货清单及技术指标进行检验验收。
2、当货物到达需方指定的交货地点后，供需双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如需方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，需方有权向供方提出更换。
3、如设备安装有特殊要求，供方应在设备安装之前向需方提出安装场地环境要求，并对需方就安装场地环境的咨询提供技术支持。
4、在设备到达需方场地后，供方应尽快组织完成整套设备的安装调试。
5、在安装、调试过程中，供方应对需方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向需方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便需方今后能掌握操作方法和维护方法。
6、安装调试完毕通过验收后，供方可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。
7、安装和调试期间如有费用发生，所发生的费用由供方承担。

	培 训
	1、供方派技术工程师对需方人员进行技术培训，使需方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常基本维护等工作的目的。
2、培训内容包括：系统原理、实验操作、电气控制的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。
3、培训地点： 用户现场。
4、培训费用：如有费用发生，所发生的费用由供方承担。

	文档资料
	1、相关的技术资料提供：文档语言为中文。
2、设备操作、维护使用说明书（1 套）
3、设备结构原理图及总装图（1 套）
4、设备易损件清单（1 套）
5、装箱单
6、设备出厂合格检验证明

	设备价格
	490000

	付款方式
	合同签订后预付60%，设备发货前付30%，设备运行1个月后付10%

	交货期
	收到预付款后5个月
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