技术规格书

Technology	Specification

产品名称：磁控溅射薄膜制备主系统

一、设备参数

| 真空腔室 | 1）真空腔室、连接管道和所有法兰均采用优选的SUS304不锈钢，材料致密放气量小； 2）真空腔室为D型圆筒形，前开门结构，内部净尺寸：Φ700×H600mm； 3）前门材料：6061铝型材 4）前门带2个观察窗，可视直径为100mm，带有观察窗挡板。 5）锁门方式：手动，上下2个杠杆把手 7）右方留有接口，连接进样室 8）左方留有CF250法兰接口，连接插板阀 9）顶部预留7个CF63法兰接口 10）底部预留4个CF63法兰接口，1个CF35法兰接口 11）后方预留3个CF63法兰接口 |
| --- | --- |
|  | 加工工艺与技术指标： - 采用高真空腔室焊接，清洗工艺，采用进口真空系统氦质谱检漏仪全程跟踪检漏，腔体漏率：小于1.0×10-10Pa/m3/s； - 内外表面电解抛光处理。 |
| 真空系统 | 抽气系统 1）干泵：抽速不小于50m³/h 2）极限真空：小于6.7E-5Pa 3）恢复真空速度：用氮气破空，从大气至6.7E-4Pa时间小于40分钟 |
|  | 真空阀门 - 前级阀采用KF40气动角阀 - 主阀采用DN250口径的气动插板阀 |
|  | 真空测量 1）进口全量程冷阴极真空计 2）满量程0.01Torr薄膜规，进口品牌 |
| 样品台 | 1）样品台通过CF35法兰磁流体密封连接在腔体底部 2）样品台直径150mm； 3）样品台旋转：转速0-20rpm连续可调； 4）样品台可升降，通过步进电机精确控制升降距离。最大行程20cm； 5）样品台选择水冷，采用直接式水冷形式； |
| 水冷报警 保护系统 | ◆总进水与总出水接制冷循环水机。给样品台、分子泵、磁控阴极提供稳定的制冷循环水，保证设备稳定运行。 ◆水路：一进一出，保障循环供水到每个水冷部件； ◆水压传感器：1套，总出水采用水压继电器检测供水及水压状态，执行异常报警。 |

三、配置清单

| 项目 | 名称 | 规格 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 真空腔室 | 真空腔室 | 700mm×600mm | 1套 |  |
|  | 观察窗及档板 | 直径100mm | 2套 |  |
|  | 腔室防护挡板 | 不锈钢 | 1套 |  |
| 真空单元 | 涡旋干泵 | 抽速大于50m³/h | 1台 |  |
|  | 前级阀 | KF40角阀 | 1台 |  |
|  | 超高真空插板阀 | DN250 | 1台 |  |
|  | 波纹管 | KF40 | 1根 |  |
|  | 真空测量系统 | 测量范围：大气至1.0×10-7Pa | 1套 |  |
|  | 薄膜规 | 0.01Torr | 1套 |  |
| 基片台 | 水冷样品台 | 可升降可旋转 | 1套 |  |
| 电气控制系统 | 15寸触摸屏，西门子PLC，ABB继电器及空气开关。 |  | 1套 |  |
| 水路单元 | 水排及水路系统 | 水路报警； | 1套 |  |
|  | 缺水报警系统 | 声光报警 | 1套 |  |
|  | 冷水机 | 流量大于1m³/h | 1台 |  |

四、售后服务、安装调试、培训

| 安装场地 | 地面平整，设备周围无强烈振动、无强电磁场影响；无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘； |
| --- | --- |
| 售后服务 | 1、产品质保期为壹年； 2、质保期内设备的维修免费（人为损坏因素除外），质保期内由于设备本身原因而引起的零配件的更换，其费用由供方承担。 3、供方建立设备信息档案，随时跟踪设备运行及维护，保证设备正常运行。 4、要求供方在接到故障通知 2 小时内给予解答；对于设备故障，接到故障通知后江浙沪地区 12 小时内派技术人员到达现场处理。5、质保期以外对设备终身维护，供方只收取成本费，免除服务费。所有配件、备件质保期外可长期按成本价及时提供。 |
| 安装调试 | 1、依据合同相关供货清单及技术指标进行检验验收。 2、当货物到达需方指定的交货地点后，供需双方依据设备供货清单共同对设备进行开箱验收，并对设备的数量、品质进行逐项检查。如需方发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，需方有权向供方提出更换。 3、如设备安装有特殊要求，供方应在设备安装之前向需方提出安装场地环境要求，并对需方就安装场地环境的咨询提供技术支持。 4、在设备到达需方场地后，供方应尽快组织完成整套设备的安装调试。 5、在安装、调试过程中，供方应对需方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向需方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便需方今后能掌握操作方法和维护方法。 6、安装调试完毕通过验收后，供方可向用户提出验收申请，由用户组织有关人员进行验收，用户根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。 7、安装和调试期间如有费用发生，所发生的费用由供方承担。 |
| 培 训 | 1、供方派技术工程师对需方人员进行技术培训，使需方人员能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常基本维护等工作的目的。 2、培训内容包括：系统原理、实验操作、电气控制的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。 3、培训地点： 用户现场。 4、培训费用：如有费用发生，所发生的费用由供方承担。 |
| 文档资料 | 1、相关的技术资料提供：文档语言为中文。 2、设备操作、维护使用说明书（1 套） 3、设备结构原理图及总装图（1 套） 4、设备易损件清单（1 套） 5、装箱单 6、设备出厂合格检验证明 |
| 设备价格 | 490000 |
| 付款方式 | 合同签订后预付60%，设备发货前付30%，设备运行1个月后付10% |
| 交货期 | 收到预付款后5个月 |