液冷式循环温控系统技术规范与商务采购要求
	序号
	具体参数

	1
	总体功能要求：
1.1 液冷式循环温控系统应为国外知名品牌，该设备需能够为被测电机或变流器提供温度在一定范围内可控，流量和压力在一定范围内可调节的冷却液。具有可编程温控能力，可实现梯形升降等常见温度给定曲线；
1.2 显示器可以同时显示温度的实际值和设定值，可以显示温度变化曲线，显示器屏幕是彩色TFT屏；可显示水泵出口压力；
1.3 可通过光标和软键盘输入；
1.4 具有最高温度保护、低液位保护（采用浮子开关测量液位）、可调节的过温保护（保护值可按需设定）；
1.5 具有开机自检功能；
1.6 可实现数字化PID温度控制，且控制参数可进行自适应调节；
1.7 可根据电源供电能力自动调节最大加热功率；
1.8 支持USB通讯和以太网通讯；
1.9 循环泵的压力应足够大，确保被测件获得足够的压力和流量；
1.10 可通过调节旁路阀调节输出至被测件的压力；
1.11 设备和环境之间通过风冷进行热交换；
1.12 可以通过局域网使用个人电脑、平板电脑和智能手机对设备进行操作；
1.13 设备应当具有较好的节能管理功能，包括对压缩机的起、停控制；
1.14 设备应当支持符合欧盟 F-Gases(EU) 517/2014规范的制冷剂；
1.15 设备应当能够方便地补液、放液以及冷却液回收；
1.16 设备的体积、重量和噪声应尽可能小；
1.17 具有流量测量、显示功能；
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	主要技术指标要求：
2.1 可控温度范围：不小于-30 ~ 150 ℃；

2.3 温度稳定性：不超过±0.1 K；

2.4 加热功率：不小于8.0 kW；

2.5 制冷功率：不同温度下，能达到的最小制冷功率如下表
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2.6 泵输出最高压力：不小于5.5 bar；

2.7 泵输出最大流量：不小于60 L/min；
2.8 外形尺寸：不超过760 × 650 × 1605（宽*长*高）；

2.9 防护等级：IP21；

2.10 重量（不含冷却液）：不超过220 kg；

2.11 噪声等级：不超过70 dB；

2.12 最大消耗功率：不超过20 kW；
2.13 流量测量要求：范围：0.5~25 l/min，分辨率：0.1 l/min，温度范围：-10~100℃；流量调节要求：范围：0.1 ~ 40 l/min，分辨率：0.05 l/min；
2.14 应提供配套水管、针阀、流量计等附件（不限于）。
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	付款方式及质保

	
	3.1到货并验收合格后，支付100%合同款项；
3.2 质保期：1年（自验收通过之日起计算）

	4
	服务标准

	
	4.1 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长90天，质保期内因合同商品本身缺陷造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修。

4.2 质保期满后，仅收取零配件成本费用，人工免费。合同商品出现故障后，成交供应商接到采购人通知后，应在不超过2小时内做出响应，不超过1个工作日内解决故障。合同商品到达后，成交供应商应提供安装调试，培训服务，帮助采购人用户尽快熟悉使用。

4.3 软件产品必须为原厂商获得知识产权的合格产品；必须提供由原厂商提供的知识产权证书（Copyright），并授权浙江大学为最终用户（License）。软件产品在质保期内免费维修、维护，免费提供软件升级；免费提供人员技术培训和提供与软件使用相关的文档资料。
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	服务效率

	
	成交供应商应在2小时内对采购人的服务要求作出响应；需要在现场解决问题的，应在2个工作日内到达现场。
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	交货、验收要求

	
	6.1 交付时间：合同签订后60自然日内。

6.2 交货地点：采购人指定地点。

6.3 供应商提供系统的现场安装（包括提供冷却液）、测试及调试服务；由供应商派遣称职的技术人员到现场负责。安装调试过程所产生的所有费用(包括但不限于安装调试工程师的交通、住宿费用等)由供应商承担

6.4 到货验收：供应商依据用户方要求将设备运至指定地点，并提交软硬件清单，用户方按照软硬件清单对所到货物进行清点，并进行硬件外观检查。检查完毕后，用户方出具“到货验收单”。若货物有缺失，用户方有权要求延期验收，当供应商补齐货物后，进行到货验收。 

6.5 终验收：试验大纲由采购方提供，具体验收试验的内容和方案由供应商提供；按用户方与供应商最终协商达成的验收条件和方法作为标准进行验收；供货商需要保证验收技术资料的完整性，全部技术资料在归档后组织验收；供应商提供测试报告证明，提供的产品符合技术协议规定的各项要求，并由买卖双方签署验收报告后，验收方告完毕。
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	技术培训

	
	7.1 供应商应对用户方人员进行培训，培训应明确课程内容和目的、课程教材、培训费包括在投标总价内，培训时安装屏幕录制软件，形成音视频培训资料。

7.2 供应商应对培训效果和质量负责，提供最有经验的教员，并保证用户方人员在培训后能够独立地完成设备的操作使用。
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	其他技术、服务要求

	
	技术支持：

成交供应商应及时免费提供合同商品软件的升级，免费提供合同商品新功能和应用的资料。

培训：

1、成交供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。培训应明确课程内容和目的，课程教材、培训费包括在投标总价内，培训时安装屏幕录制软件，形成音视频培训资料。供应商应对培训效果和质量负责，保证采购人的操作人员、维修人员在培训后能够独立地完成设备的操作使用以及日常维护。

2、成交供应商应提供相应的培训计划。
3、成交供应商应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在响应文件中详细说明。

4、仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

5、仪器制造商在中国境内提供培训中心，免费培训用户的操作技术人员(壹人次/四天/壹台) 。

安装调试（若需要安装调试）：

1、安装地点：使用单位。

2、安装完成时间：接到用户通知后在3日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，磋商响应方应承担由此给用户造成的损失。

3、安装标准：符合国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4、成交供应商免费提供合同商品的安装服务。

5、成交供应商在响应文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

提供资料：

供应商应提供以下文件资料，其费用应包括在技术服务价格之内。技术文件应完整、清楚、足够保证现场安装、试运转以及正常安全运行和维修。需提供的资料和文档包含以下内容：

1、使用说明、测试报告证明；

2、培训教材；

3、设备交付清单；

4、软件清单、软件概况、安装与操作手册、说明文档；

5、系统硬件清单、信号列表、硬件板卡说明文档、维修维护的详细技术说明、系统各部件合格证书、售后保修单等文档。



