毫米波频谱分析仪——主要技术指标

注：▲为必须满足项，*为核心项，其他为普通项。
▲1. 频率范围10kHz-40GHz;
* 2. 相位噪声(@1GHz，100Hz频偏)≤-90dBc/Hz；
* 3. 本地噪声(@1MHz-6GHz)≤-130dBm；
4. 时钟老化率≤1*10-6/年；
5. 分辨率带宽1Hz-8MHz;
6. 分析带宽≥30MHz；
7. 衰减器范围0-60dB；
8. 驻波比(@10MHz-3.6GHz)≤1.5;
9. [bookmark: _GoBack]功率精度(@100kHz-3.6GHz)≤ ±0.3dB（95%置信度）;

