固 定 资 产 申 购 单

申购单位：                                                     日 期：

| 序号 | 名 称 | 申购 数量 | 预算 单价 （万元） |  |  | 预算 金额 （万元） |  | 建议型号 |  | 主要技术指标配置及功能需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振荡培养箱 | 3 | 5.15 |  |  | 15.45 |  | ZQZY-CR8 |  | 见附表 |
| 2 | 超净工作台 | 1 | 1.35 |  |  | 1.35 |  | ZC-CJ-1FD |  | 见附表 |
| 3 | 超低温冰箱 | 1 | 7.8 |  |  | 7.8 |  | DW-86L726G |  | 见附表 |
|  | 合 计 |  |  |  |  | 24.6 |  |  |  |  |
| 资产购置用途及存放地点：存放药学院细胞房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10万元以上设备查询情况 |  | 无 |  | 有 | 无 |  |  |  |  |  |
| 后 勤 管 理 部 门 意 见 （修缮科） |  | 财 务 处 意 见 |  |  |  |  |  |  | 资 产 管 理 处 意 见 |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 经费负责人审批（经费来源）： |  |  |  |  |  |  | 分分管校领导审批： |  |  |  |
| 经费指标划转 财务经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

经办人：                                                  联系电话：

注：1、后勤管理部门负责审核拟购设备使用用房、水及电配套设施是否完备；财务处负责审核资金落实情况；资产处负责审核拟购设备是否超标。

- 主要技术指标、配置及功能需求填写在附表中

- 如申购单为网上超市购买产品（附表打印网上超市选购产品首页）

4、一次性采购量在30万元以上（含单台件和批量）需分管校领导审批。

5、10万元以上设备查询情况：查询情况：有，须说明。（存量对比说明，购置单台件10万元以上的设备，要与学校设备存量情况对比，对已有存量设备的新增设备进行说明）

附 表：

| 序号 | 设备 名称 | 主要技术指标、配置及功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 振荡培养箱 | 1.空载重量：总重量不得高于210kg； 2.具有PID微电脑智能控温仪； 3.偏三轮驱动，运转应平滑、稳定； 4.具有超温报警功能及异常情况自动断电功能；具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题； 5.箱体外观采用圆弧角，外壳采用静电喷塑，内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁。 6.具有冲压门，采用不锈钢无螺丝固定，翻式开门，摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶； 7.压缩机采用无氟环保制冷剂，可在低温状态下长时间稳定运行； 8.具有开门即停功能； 9.紫外灯嵌入屏幕内，且具有紫外线定时灭菌功能； 10.配备高质伺服电机； 11.制冷量可调节，温度可控制； 12.具有定时除霜功能，可1~250秒自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰； 13.LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示；操作界面加密锁定功能；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动； 14.拥有数据记录功能，可记录近5年的数据，并且可显示温度、速度曲线；有USB接口； 15.配备滤波磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰； 16.夹具为一次成型塑胶夹具，可单手取放样品瓶； 17.振荡频率：10-300rpm； 18.振荡频率精度：≤±1rpm； 19.摇板振幅：Ф26mm； 20.温控范围：4～60℃（在室温23℃-25℃）； 21.温度调节精度：≤±0.1℃； 22.温度均匀度：≤±0.8℃（at37℃）；（需提供国家要求的9点检测温度均一性检测报告） 23.对流方式：强制对流； 24.最大容量（不锈钢夹具）：250ml摇品不少于66个； 25.定时范围：0-999.9小时；噪 音：低于55dB； 26.摇板尺寸：长≥900mm，宽≥530mm； 27.夹具板到顶部距离：夹具板到顶部距离不低于300mm 配置：主机1套 安装要求：根据现场已有条件负责安装场地清理，负责机房电路的接入和零线安全，保证电路符合现有实验室安全警报系统要求，确保设备能安全、正常运行。 |
| 2 | 超净工作台 | 1.单人单面； 2.气流模式：垂直气流； 3.工作区尺寸：≥1050×680×500mm（长x宽x高） 4.平均气流风速：沉降气流≥0.30 m/s，整个沉降面控制在正负20%以内 .5.过滤系统：一块HEPA级高效微皱褶无间隔过滤器，针对>0.3μm颗粒系过滤效率>99.99%，易于前部更换； 6.风机系统：采用可变速单风机系统，具有自动风速补偿功能。 7.控制器：微电脑控制，位于柜体下右侧板面，易于操作，触摸键采用厚度3mm玻璃面板感应式，反应快并且使用寿命长； 8.主体结构：>1.0mm冷轧钢板，左右开窗设计； 9.操作室结构：工作台为一体成型，底部后排均匀开孔保护人员安全； 10.操作前窗：光学透视清晰、无边框，易于清洁和消毒的防紫外线钢化玻璃，厚度≥5 mm，采用手拉式上下滑动开启，不使用电控； 11.紫外灯：标配10W、254nm消毒紫外灯，可易于更换； 12.照度：>300 Lux，荧光灯位于非污染区域； 13.震动幅值：≥5um（台面中心X、Y、Z三轴） 14.噪音：噪音<55 dBA； |
| 3 | 超低温冰箱 | 1.箱内温度：-40℃ ~-86℃可调； 2.微电脑控制，≥10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度≤0.1℃，可连接wifi实现网络功能； 3.有效容积≥726L，整机装箱量（2ml冻存管容量）不少于50000个； 4.具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池未连接报警；报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警； 5.采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； 6.采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；总制冷剂装载量不大于230g（提供铭牌证明）； 7.压缩机≥2个，高效稳定； 8.环温25℃时，耗电量应≤10Kw.h/24h； 9.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）； 10.不少于4个发泡内门并带密封条设计，外门≥4层密封，整机共计不少于5层密封，保温效果好； 11.使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快； 12.不少于两个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度； 13.具有内置≥5V冷链供电系统； 14.电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，格式excel和PDF可选，实现数据的可追溯性； 15.标配RS485数据接口，可同计算机网线连接，实现数据通讯； 16.具备物联，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录。投标人需在投标文件中提供截图证明； 17.具有留言/记事本功能，多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘，可实现无纸办公； 18.具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等； 19.具有参数自动配置功能，可通过USB接口上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱； 20.具有事件记录功能，产品能够记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等信息，且所有记录信息能够下载到电脑上，实现数据分析存档； 21.具有样本管理功能，可对大类样本存放位置和数量进行统计、管理； 22.设备摆放：受场地所限，占地面积不大于1.05平方米，高度不得超过2米； 23.配温度监控系统。监控系统可监测现场原有品牌的超低温保存箱、低温保存箱、样本保存箱产品； 配置：主机1套 安装要求：根据现场已有条件负责安装场地清理，负责机房电路的接入和零线安全，保证电路符合现有实验室安全警报系统要求，确保设备能安全、正常运行。 |